[image: image2.png](-"_'- LB FRFRIEERAD
Shanghai Thousen Electronic Co., Itd.
—X



PCS1A系列                                                          

[image: image3.jpg]PCS1A





[image: image4.jpg]


[image: image5.png]


[image: image6.png]


[image: image6.png]                          PCS1A系列压力调校工具

PCS1A系列压力调校工具


	类型代码

	PCS1A
	

	传感器调校
	  A （测量mV信号）

	电位器变送板调校
	  B （测量电压、电流信号）

	PS008系列调校
	  C （能写1次，5V供电比例输出，带温补带线性修正低速方案）

	PS009系列调校
	  D （能写2次，5V供电比例输出，带温补带线性修正高速方案）

	PS108系列调校
	  E （PGA308全系列方案含A1到A7,不带温补线性修正高速方案）

	PS118系列调校
	  F （台湾芯片，走电源线调试，带温补带线性修正中速方案）

	PS208系列调校
	  G （PGA300,走电源线调试，带温补带线性修正高速方案）

	PS218系列调校
	  H （PGA900,定制功能，走电源线调试，带温补带线性修正高速方案）

	PS308系列调校
	  I  (经济型MCU方案，走电源线调试，带温补带线性修正低速方案）

	PS318系列调校
	  J （高性能MCU方案，走电源线调试，带温补带线性修正高速方案）

	PSH118系列调校
	  K （高温熔体一键回零，走电源线调试，高速方案）

	PSH208系列调校
	  L （HART压力解决方案）

	客户定制
	-
+   +   +   +   +   +   +   +   +   +   +

　⑵　⑶　⑷　⑸　⑹　⑺　⑻　⑼　⑽　⑾  ⑿

⑴～⑿之间是A～L之间的任何型号

“+”号可以组合多种功能

全功能的型号为：PCS1A-A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L

客户根据自身需要订制对应的类型，每个类型都得单独授权才可使用


注：不同系列的校准方法，请参照上位机软件流程图操作。不同系列的接线方法，请参照对应系列的数据手册。


	功能
	测量范围
	精度
	响应时间
	长期稳定性
	校准时间

	高精度电压表
	-1V到+12V
	 FS * 0.01%
	   0.2s
	 0.01%/年
	   1年

	高精度电流表
	  0mA到40mA
	 FS * 0.01%
	   0.2s
	 0.01%/年
	   1年

	高精度mV表
	  ±100mV
	 FS * 0.01%
	   0.2s
	0.01%/年
	   1年

	

	
	输出范围
	精度
	响应时间
	长期稳定性
	校准时间

	程控电源
	   0V ~ 22V
	 FS * 0.5%
	   10ms
	 0.05%/年
	   1年


   注：此表格中的功能PCS1A系列都具备，由上位机“PCS1A压力校准系统”程序决定什么时启用对应的功能，用户不需关心。


	T+、T-端耐压
	COM、NO最大电流
	OWI端耐压
OWI+    OWI-
	VIN端耐压
	最大输出电压

PWO+  PWO-
	最大输出电流
	工作温度

	     V
	          mA
	    V
	    V
	     V
	    mA
	     ℃

	-2 ~ +36
	        100
	-2 ~ +36
	  -2 ~ +36
	     24
	    45
	  -10 ~ 50


备注：

1、PCS1A具有电源输出短路过流保护，输入信号过压保护

2、请不要超过极限参数，否则会损坏设备。

3、USB口供电不小于500mA。




前面板说明：

1、USB口：连接D型USB线至电脑

2、S-RXD灯：PCS1A接收压力板数据

3、S-TXD灯：PCS1A发送数据给压力板

4、D1灯：PCS1A系统工作灯（正常频闪）

5、D2灯：PCS1A向目标板供电灯（供电点亮）

6、M-RXD灯：PCS1A接收电脑数据

7、M-TXD灯：PCS1A发送数据给电脑

后面板说明：

PWO+ : 电源正端

VIN : 电压电、流输入端

PWO- : 电源负端

OWI+ : 1线接口通讯正端

OWI- : 1线接口通讯负端

COM、NO : 常开触点

T+ : PT100输入正端

T- : PT100输入负端

测试线说明：

红色夹子：电源正

黑色夹子：电源负

蓝色夹子：电压、电流输入端

杜邦接头红线：OWI+

杜邦接头黑线：OWI-


[image: image1.png]BES) WAV)

@AA [COME il | @00

2A%E [MPOT | ‘iQ%\D% F1D400320037200231874E 45

R RO

=] Jos457 =l [CEE

"~ 0.008 "

1 s |

’WW

R

ERETS s il o 17

T EIBMPO1-A4 SN:425450190

BERE 0 RERH0 3998





   操作步骤：

将PCS1A的USB口通过D型USB线连接到电脑，此时校准的目标板通过PCS1A测试线接好( 不同型号的压力板接线方式不一样，请参照对应型号的数据手册接线 )

选择对应的通讯端口，如COM1 ~ COM10之间。

类型选择:选择对应的压力板系列，例MP01。

功能选择：选择对应的功能码，例A4

量程选择：选择对应的量程，例0.5-4.5V

搜索：点选“搜索”按钮即可弹出调试界面，如传感器信号正负极性接错线或做负压传感器，可点选“输入原始”按钮使输入信号取反，此时“输入原始”按钮变为红色的“输入取反” 。 在弹出调试界面时可在最下方的状栏中看到对应的型号，此型号为压力板固有的型号。

根据提示完成“零位校准”、“满度校准”、“参数修正”工作，有些压力板具有“温度校准”和“线性校准”等功能。

写入压力板：根据提示完成写入压力板数据，此步骤将校准数据固化到压力板中，即掉电后压力板也能正常运行。PS108系列压力板有写入次数限制，最多4次请谨慎操作！

    注：测量值窗口根据不同型号的压力板显示对应单位的实时值。


连接调试器如右侧通讯灯不闪，请检查通讯口是否设对，USB线是否接好。

点“搜索”如没弹出调试界面请看状态是不是“作业出错”，请检查PCS1A引出到目标板上的线是否接错，目标板的型号是不是与所选不一致。

写入压力板失败请检查设置次数（如是PS108系列不能大于3次），授权不能为0。

增加授权次数方法：

点选“设置”菜单中的“注册码输入”弹出“激活码注册”对话框，将“设备特证号”中的字符复制发给厂家，并向厂家申请对应写入次数。厂家审核通过后会发出对应的激活码给客户，在“激活码输入”框中输入后点选“激活”按钮会弹出“确认对话”框，确认即可。这时右下角的授权次数会累加。


PCS1A系列专为生产压力传感器、压力变送器的生产厂家设计，采用超前的设计理念、先进的测控技术，打造出精良的压力调校工具。





PCS1A系列适合于小批量调校(一对一调校)压力传感器、压力变送器、液位变送器、称重传感器等。





PCS1A系列采用USB口供电、通讯，配合上位机“PCS1A压力校准系统”软件使整个压力调校工作流程化、简单化，提高了生产效率，降低了客户调试人员成本。





PCS1A系列具有高精度电压、电流表功能、高精度程控电源功能、多种通讯协议（适合本公司所有压力板的调试），降低了客户设备投入成本、维护成本。








选 型 参 数 表





性 能 参 数 表





工 作 极 限 参 数 表





PCS1A硬 件 介 绍





PCS调 试 软 件 使 用 说 明





故 障诊 断














上 海 兆 承 电 子 科 技 有 限 公 司                                                                      上海市松江区鼎源路618弄1号楼

电话：021- 57715448                  传真：021 – 57715448-804                    www.thousen.com                          邮编：201601

