## Slide 1: 低温段变温介电测量
存疑与解答

## Slide 2: 低温段采取哪种模式控制温度？
---佰力博实验数据结果

## Slide 3: 模式一
设定好测量温度段（例如-150度~300度）
开液氮泵至最大功率降温至最低测量温度（-150度）
液氮泵给一较小恒定流速，通过高温炉加热丝功率变化实现线性升温
测量完成后关闭液氮泵及阀门，高温炉加热丝停止加热。

## Slide 4: 模式二
通过计算机软件PID运算控制液氮泵液氮流速实现低温段线性升温
到一定温度（如0度）后液氮泵给一较小恒定流速，通过高温炉加热丝功率变化实现线性升温
测量完成后关闭液氮泵及阀门，高温炉加热丝停止加热。

## Slide 5: 模式三
通过计算机软件PID运算控制液氮泵液氮流速实现低温段线性升温
当软件检测到一段时间内升温斜率很小（例如5分钟升一度）则关闭液氮泵、液氮阀
启动高温炉，通过高温炉加热丝功率变化实现线性升温，测量完成后高温炉加热丝停止加热。

## Slide 6: 其他模式1
升温测试
直接以最大的降温功率将样品温度从室温降到-180°后，然后液氮泵给一较小恒定流速再以一定的斜率给加热丝加热升温；温度达到设定最高点，程序停止，保存数据

## Slide 7: 其他模式2
升温--恒温测试
直接以最大的降温功率将样品温度从室温降到-180°后，然后液氮泵给一较小恒定流速再以一定的斜率给加热丝加热升温；温度达到设定最高点后再恒温一段时间，程序停止，保存数据。

## Slide 8: 其他模式3
先从室温降温—升温---降温到室温测试
直接以最大的降温功率将样品温度从室温降到-180°后，然后液氮泵给一较小恒定流速再以一定的斜率给加热丝加热升温；温度达到设定最高点，再按照一定的斜率降温，温度降到设定点后，程序停止，保存数据

## Slide 9: 其他模式4
室温降温--恒温--再升温--恒温再降温到室温
通过计算机软件PID运算控制液氮泵液氮流速实现低温段线性降温或恒温，当温度降到设定最低点后，然后液氮泵给一较小恒定流速，再以一定的斜率给加热丝加热升温，温度达到设定最高点，再按照一定的斜率降温，温度降到室温后，程序停止，保存数据。

## Slide 10: 低温段控制温度模式
七种模式完成温度控制
武汉佰力博科技有限公司
www.partulab.com