湿式血气分析仪参数

数量：壹台 预算：7万元

1、适用于床旁诊断和中心实验室的血气标本分析，进行血气、电解质和代谢物同时测定的仪器，具备便携、准确、精密度好、测定快速、免维护免保养的特点；

2、检测项目：PH、PCO2、PO2、Hct，电解质（Na＋、K＋、Ca＋＋），代谢物（Glu、Lac）；

3、样本体积：135-150μL；

4、进样方式：全自动吸样进样；毛细采血管或安剖瓶进样时无需另接适配器；

5、测试方法：电流法、电位法、电导法；

6、无需另外购置/更换除分析包之外的电极、管路、吸样针、滤网等消耗品；电极及管路系统免维护。

*7、使用一体式、多人份、抛弃型分析包，内含有电极卡、进样针、定标/质控溶液、参比液、废液容器。

*8、生物安全性：仪器本身无血样及试剂流通通道，从而保障尽可能高的生物安全性。

*9、分析包、电极等消耗品室温保存，无需冷藏。

*10、分析包、电极出厂有效期大于等于180天。

11、定标：自动执行一点和两点定标。

*12、仪器质控：有专业质控品；有完善的质控分析软件，可自动绘制质控统计图等。标配内置的智能化质量管理系统iQM，能主动进行质量管理，能对质量控制过程中出现的错误自动纠正并生成文件记录。iQM是对传统质量控制的取代。

13、系统对每个标本检测后及待机状态每30分钟即进行一次质量分析测试，并实现7 X 24小时实时监控。

14、处理内部质控失控时，仪器能自动识别并采取自动纠正措施，无需人工介入；自动记录纠正措施可供查询。

15、测试速度：≤85s。

16、病人在不同科室、不同分析仪上的历史结果能以列表方式显示，能显示当次与前次结果之间差值变化。

17、若标本受到干扰物质影响，仪器能够检测到干扰物质并将受影响的结果标记出来。

18、内置打印机，LCD彩色触摸显示屏，提供RS232接口和网络接口。

19、用户可以通过Internet对仪器进行远程访问及控制。

20、用户可自定义测量单位，数据打印形式，参考及报警范围。

21、仪器内置操作演示录像，方便操作者参考。

推荐品牌：西班牙沃芬；美国诺瓦；德国西门子。