智能康复训练系统

数量：壹台

预算：十万元

- 造型美观、稳固、大方、实用。针对患者训练的安全性和稳定性设备做了配重设计和防滑设计。

- 电机动力系统运动时有力且平稳，使患者训练时安全有保证，使设备的各项功能指标都能正确运行。

- 动力系统采用特殊的结构设计，使智能康复训练系统的动力系统使用寿命长。

- 具有患者从完全被动训练阶段到主动和被动训练相交叉的助力训练阶段到完全的主动训练阶段到初期主动力量训练阶段的患者康复过程。

- 采用≥10.寸彩色液晶触摸屏，一目了然的控制面板的设计，使医务工作者能轻松容易的掌握。

- 床边型智能康复训练系统具有多种针对性的训练模式：神经模式、骨科模式、心肺模式、反馈模式、被动模式、游戏模式。

- 床边型智能康复训练系统具有四种患者训练安全保护功能：痉挛保护、声控保护、靶心率保护、磁控保护。且痉挛敏感等级、声控敏感等级和靶心率目标数值均可调。

- 参数可调：

- 速度显示范围：0-99r/min±10%；

- 速度设定范围：0-60r/min±10%；

- 角度设定范围：0-330度±5；

- 阻力设定等级：1-20；

- 阻力力矩：0-20Nm；

- 心率设定范围：0-150，精度±5次/min

- 能够实时显示患者主动做功情况。

10、可以根据患者情况训练单元可高低调节，显示屏幕角度可调，充分考虑了患者训练体位。