## 全自动核酸提取仪参数
全自动核酸提取仪参数
拟竞标设备品牌型号
预算价格
近期主要业绩
基础参数 |  | 拟竞标品牌对比参数 | 备注
处理体积 | 20uL-1000uL（加样体积20uL-400 uL）
样品通量 | 1～96
样本类型 | 提取纯化病毒、细菌、动物和植物组织等生物样本中的DNA和RNA；适用于咽拭子、鼻咽拭子、痰液、肺泡灌洗液、全血、血浆、粪便等各种样本类型。
配套试剂磁珠回收效率 | ≥98%
加热温度 | 裂解加热温度：室温~120℃
洗脱加热温度：室温~120℃
磁棒结构 | 采用整体式磁棒，不易被样本和试剂粘附、污染。
整体式磁棒磁场均匀，吸附磁微粒效果极佳，吸附均匀；顶端吸附模式，吸附集中磁棒顶点，回收效果极佳。
磁棒模块、磁套模块结构 | 磁棒模块、磁套模块均采用独立丝杆结构，运动低噪声，低磨损，保证仪器长时间稳定运行。
*高斯强度 | 采用军工级稀土磁原料，高斯强度高达5000及以上，保证磁吸效果。
*混合模式 | 震荡混合，多模式多档速度可调（>20档）
试剂种类 | 磁珠法试剂，能提供1人份/板、8人份/板、16人份/板的核酸提取试剂能满足各种标本量的提取任务，减少试剂无谓的损耗。
磁套类型 | 通用八联磁棒套，方便用户操作。
*预封装试剂盒兼容性 | 兼容32通量、48通量、64通量的绝大多数提取仪，最大程度减少用户混肴和错用
显示屏 | 10.1英寸全彩大屏幕显示，触控式操作，简单易用。
操作界面 | 中/英文操作系统，图形化彩色控制面板，实时显示温度和实验进程信息。
内部程序 | 内建20组模式程序（可存储 >1000组程序）
程序管理 | 新建、编辑、删除模式程序，自由灵活编辑提取程序
自我清洁 | 具有内置可定时紫外消毒功能
污染控制 | 外排式HEPA过滤独立风路设计，其中的生物滤棉可吸附其中的核酸气溶胶，严格控制孔间污染及批次污染，高效合理的布局设计，无需防滴漏保护，杜绝交叉污染；
*语音提醒 | 智能语音提醒用户实验前防治相应耗材及实验后及时转移核酸
*快速提取 | 操作时间短，普通模式：适用多种提取试剂，操作时间＜50分钟/次；快提模式：<18分钟/次完成，每次可同时提取1-96份样品。高纯度、高得率
结果稳定 | 避免人工操作引起的差异及错误，结果稳定，重复性好。
模块化设计 | 采用模块化结构，核心部件升级具有更高精度和更低故障率
*自动检测功能 | 内置红外感应器，可检测提取试剂盒数量和放置位置，准确提示用户放置8联磁棒套，运行中仅启动加热有试剂盒的板位，节约能耗。
操作方式（兼备两种模式） | 1、设备远程触屏操控；
2、仪器面板按键操作；
使用电源 | AC 220V±22V 50Hz±1Hz 600VA
外观尺寸及重量 | （宽*深*高）：600*410*575mm 左右 净重量：45KG左右
产品资质要求 | 取得国家批文
医疗器械注册相关资质 | 仪器及配套试剂均须具有中国医疗器械注册证；获得医疗器械生产企业许可证；
生产企业资质 | 通过高新技术企业认证和ISO13485认证

## 立式灭菌器参数
立式灭菌器参数
拟竞标设备品牌型号
预算价格
近期主要业绩
基础参数 |  | 拟竞标品牌对比参数 | 备注
n 设计压力： | 0.28Mpa
n 设计温度： | 150℃
n 额定工作压力： | 0.22Mpa
n 灭菌温度选择： | 105～136℃
n 温度显示精度： | 0.1℃
n 动态脉冲排气次数: | 0～99次
n 动态脉冲排气温度 | （110—136℃）
n 灭菌时间范围： | 0～999分钟
n 电源及功率： | 220V/50Hz，3.2KW；
n 容积： | 80L
n 灭菌室尺寸： | Φ386*700mm
n 外形尺寸：546*630*1100mm | 546*630*1100mm
n 重量： | 80kg
n 腔体和门材料： | SUS304不锈钢
n 附件： | 2个不锈钢消毒提篮
n 备注： 可选择配置打印机

## 干燥培养两用箱参数
干燥培养两用箱 招标参数
拟竞标设备品牌型号
预算价格
近期主要业绩
基础参数 |  | 拟竞标品牌对比参数 | 备注
1. 容积： | 80L
2. 外观尺寸： | 560*622*870mm左右，内胆尺寸：392*420*490mm左右
3.显示屏及屏幕尺寸 | 彩色触摸显示屏，方便观察及操作，屏幕尺寸：7寸
4. 温度控制范围， | 室温+5℃~105℃
5. 温度均匀性及温度波动度 | 温度均匀性±0.3℃，温度波动度±0.1℃，12点测试
6. 对流方式： | 强制对流
7. 内胆材质： | 电抛光304不锈钢，方便清洁
8. 具有多种故障报警， | 超温报警，温高温低报警、门开报警
9. 具备机械式独立限温开关 | 是
10. 具有三种以上报警方式， | 声音蜂鸣报警、屏幕闪烁报警、APP推送报警
11.配置大容量数据存储空间及USB数据接口 | 11. 配置大容量数据存储空间，实时存储培养箱箱内设定温度、实际温度、高、低报警温度、事件记录、报警记录、数据可永久保存，且可通过USB数据接口端口导出全部数据，实现数据的可追溯性
12.数据联网 通讯 | 选配RS485、4-20mA数据接口，可实现多台组网，并能够与计算机连接，实现数据通讯
13. 具有留言/记事本/公告功能 | 13.具有留言/记事本/公告功能，方便多用户共用一台培养箱时，相互之间留言，以及自己创建记事本，备忘，可实现无纸办公
14. 具有数据上传/下载功能 | 14.具有数据上传/下载功能，可以通过USB接口和网络上传和下载箱内设置、温度、报警记录以及事件记录等
15. 具有参数自动配置功能 | 15.具有参数自动配置功能，可通过USB接口或网络上传和下载配置文件，将一台培养箱的设置参数和数据等信息复制到其它培养箱
16. 具有事件记录功能 | 16. 具有事件记录功能，产品能够记录开门事件、密码修改、设置修改、账户登录等信息，且所有记录信息能够下载到电脑上，实现数据分析存档
17. 配置远程报警接口 | 17. 配置远程报警接口，报警内容包括：断电，温度波动等内容，用户可自定义报警限度
18. 选配物联模块 | 18.选配物联模块，可通过手机、电脑查询产品运行状况，报警等

## ABI实时荧光PCR仪Q5临床参数
ABI实时荧光PCR仪Q5临床参数
拟竞标设备品牌型号
预算价格
近期主要业绩
基础参数 |  |  | 拟竞标品牌对比参数 | 备注
一、功能要求： | 用于基因的绝对定量、相对定量、等位基因分型、阴阳性鉴定等。为原装进口产品。
二、仪器规格 | 1.热循环系统： | 珀耳帖效应系统。
| 2.通道数： | 6色激发光通道和6色检测光通道，支持21种不同的染料组合，通道完全开放，支持国产、第三方生产的染料、试剂。
| 3.模块规格： | 96孔0.2ml模块。
| 4.反应体积： | 5-100μL。
| 5.支持耗材： | 所有耗材全开放，国际标准96孔 (0.2 mL) 透明反应板与光学盖膜，0.2 mL八连管，0.2mL单管。。
| 6.主机最高升降温速率 | ：6.5°C/秒。
| ★7.温度范围： | 4°C–100°C。支持样本低温保存。
| ★8.温控系统： | 6个独立的精确数码温控区域，每个温控区域温差±0.1℃。
| 9.光学系统： | 高亮度白光半导体光源；超级CMOS成像，每个循环保证孔板一次性成像检测，不同孔之间不存在时间差。
| ★10.被动参照染料： | 软件支持ROX被动染料校准校正功能，能有效校准物理偏差。
| 11. 染料校准： | 出厂前已进行校准，安装后无需校准。
| 12.支持的荧光染料： | 包括但不限于FAM™/SYBR™ Green, VIC™/JOE™/HEX™/TET™, ABY™/NED™/TAMRA™/Cy™3, JUN™, ROX™/Texas Red™，Mustang Purple™, Cy™5/LIZ, Cy™5.5dye，要求必须能同时检测FAM、VIC、TAMR荧光，以用于基因拷贝数检测的多重实验。
| 13、注册类别： | 仪器有NMPA注册证
| 14.自带存储： | 10GB(相当于2000-2500运行文件)。
| ★15.内置智能电脑： | 仪器内置智能电脑，支持单机运行，智能电脑要求电容屏，支持多点触控，可通过触摸屏直接进行实验条件的设置，直接定义程序，并储存数据结果。
| 16.云服务平台： | 实验数据有原厂同品牌云服务平台保护数据，保证实验数据的安全性，同时云服务平台须具有数据分析功能。
| 17.动态范围： | 10个对数的线性动态范围。
| 18.精密度： | 在99.7%的置信度下，有效区分1.5倍的模板差异。
| 19.灵敏度： | 能检测到单拷贝数的基因；能区分5000-10000拷贝的差异；
| 20.最快运行时间： | 30 min。
| 21.多组份算法： | 支持。
备注：提供针对本项目的原厂授权书及联系方式，以保证售后服务渠道的正规性，近两个月内装机不少于5台，并提供装机单位名称及联系方式。

## 节能型超低温冰箱参数(-80c)
节能型超低温冰箱参数(-80c)
拟竞标设备品牌型号
预算价格
近期主要业绩
| 基础参数 | 拟竞标品牌对比参数 | 备注
1、工作条件： | 环境温度1032℃，电源220V/50Hz。
形式、容积、功率 | 2、立式，有效容积≧338L，功率≦650W。
*3、外部尺寸及内部尺寸 | 3、外部尺寸：812*893*1846mm左右，内部尺寸：465*630*1165mm左右。
4、温度控制： | 微电脑控制，温度数字显示，,箱内温度-40℃~-86℃可调，超温报警，断电记忆。
*5、安全系统： | 多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、门开报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能）；所有部件独立接地。
*6、显示： | LED显示屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压。能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能。
7、门： | 外门1个，内门2个；发泡结构内门，有效保温，最大限度避免打开外门后，冷量泄露。可调节搁架，便于物体存放；一体式外门门锁手把设计；紧凑式脚轮设计，灵活方便； 不锈钢内门手把，结实耐用。
8、门材质 | 外门四层，内门一层，共5层密封结构设计：采用耐腐蚀的橡胶材料，抗菌性能优越，加宽、多层密封条设计，密封性更好；气囊结构设计保温更好。发泡内门密封性更好，存取物品温度回升小。
9、隔热层： | VIP航空隔热真空保温材料+无氟发泡剂，保温效果好。
10、制冷系统设计 | 创新双级复叠碳氢，选用HC制冷剂，含氟为0，绝对环保。符合国家低温保存箱节能环保认证要求，提供中国质量中心出具的节能、环保证书（CQC网站截图和网址）。
*11、压缩机： | 进口压缩机，质量更可靠，进口低噪音，节能风机，提高系统安全性和可靠性。
12、搁架 | 搁架可调，方便用户存储物品，宽气候带设计，适合10℃到32℃使用；可选配温度记录仪和冻存架、冻存盒、远程报警功能。
13、锁结构 | 双锁结构设计,自带暗锁，同时可用挂锁，保证用户存储物品安全性，既安全又可靠。
*14、配置智能温度记录仪、冷链安全监控系统， | 配备同品牌智能温度记录仪、冷链安全监控系统，全程监控并记录冷链设备运行状态，并短信报警；可选配样本资源管理信息化系统，规范、便捷管理样本。
*15、独立检测通道 | 具有独立检测通道用于远程温度监控且监控系统。
16、标配USB模块 | 标配USB模块，可同步记录箱内实际温度、设定温度、高低温报警温度、输入电压、环境温度等数据10年以上。
*17、自动加热门体平衡孔设计 | 自动加热门体平衡孔设计，彻底解决短时间内连续多次开门。
18、标配5V冷链供电系统 | 标配5V冷链供电系统，专门为冷链采集模块供电，避免外部供电杂乱、触电风险。
19、资质： | 资质：生产企业通过ISO9001,ISO14001,ISO13485、WHO/PQS体系认证，所投产品具有医疗器械注册证等。