概述：单道微量注射泵10台，双道微量注射泵10台

预算：9万元

双道微量注射泵性能参数

产品型号：双道微量注射泵

1  注射器规格   10 ml 、20ml 、30ml 、50ml

2  注射速率     50ml：0.1ml/h---1200ml/h（0.1-999ml每级0.1ml/h，1000ml以上每级1ml/h）

30ml：0.1ml/h---600ml/h （每级0.1ml/h）

20ml：0.1ml/h---399.9ml/h（每级0.1ml/h）

10ml：0.1ml/h---300ml/h（每级0.1ml/h）

3   快速推注    1200ml/h (50ml 注射器)

600.0ml/h ( 30ml注射器)

399.9ml/h ( 20ml 注射器)

300.0ml/h ( 10ml 注射器)

4   累计容量    0.1—9999ml（0.1-999，以0.1ml/h递增；1000ml以上，以1ml/h递增）

5   限制量      0—9999ml

6   精度        ≤±2% （泵本身机械精度≤±1%）

7   电源        AC220V±22V  50HZ±1HZ

DC12V 充电16小时后以5ml/h可持续工作不低于3小时

8    环境条件   温度- 5—40℃   相对湿度  20%---90%

9   报警     残留提示、注射完毕报警、阻塞报警、针筒装夹不正确报警、注射器推杆安装错误报警、系统出错报警、开机后遗忘操作报警、速率超范围提示、输出量等于限制量提示、电源线脱落报警、电池欠压报警、电池电量耗尽报警。

10  报警优先级

11  自动识别注射器规格

12  可使用一次性注射器（包含13种不同品牌），并且可为客户量身校准其他品牌

13  阻塞后针筒内压力自动释放

14  可记录500条以上（含500条）历史纪录）

15  RS232 电脑接口

16  限制量设定：设定使用限制量，当实际注射总量等于限制量时即发出限制量到报警

17  三档阻塞压力等级选择 低（L）300mmHg+/- 100mmHg

中（C）500mmHg+/- 100mmHg

高（H）800mmHg+/- 200mmHg

18  KVO速率

19 类型：Ⅰ类CF型

20  IP等级：IP×4（防溅水）

21  符合YY0709国家标准

22  符合YY0505国家标准

23  快速推进键保险

24  注射过程中快速推注

单道微量注射泵性能参数

产品型号：单道微量注射泵

1  注射器规格   20ml 、30ml 、50ml

2  注射速率     50ml：0.1ml/h---1200ml/h（0.1-999ml每级0.1ml/h，1000ml以上每级1ml/h）

30ml：0.1ml/h---600ml/h （每级0.1ml/h）

20ml：0.1ml/h---399.9ml/h（每级0.1ml/h）

3  快速速率     1200ml/h (50ml 注射器)

600ml/h ( 30ml注射器)

399.9ml/h ( 20ml 注射器)

4 累计容量      0.1—9999ml（0.1-999，以0.1ml/h递增；1000ml以上，以1ml/h递增）

5 限制量        0—9999ml

6 精度          ≤±2% （泵本身机械精度≤±1%）

7 电源          AC220V±22V  50HZ±1HZ

DC12V 充电16小时后以5ml/h可持续工作4小时

8 环境条件     温度- 5—40℃   相对湿度  20%---90%

9 报警        残留提示、注射完毕报警、阻塞报警、针筒装夹不正确报警、注射器推杆安装错误报警、系统出错报警、开机后遗忘操作报警、速率超范围提示、输出量等于限制量提示、电源线脱落报警、电池欠压报警、电池电量耗尽报警。

10  报警优先级

11   自动识别注射器规格

12   可使用一次性注射器（包含13种不同品牌）, 并且可为客户量身校准其他品牌

13   阻塞后针筒内压力自动释放

14   可记录500条以上（含500条）历史纪录）

15  重量 2.1kg 含固定夹

16  三档阻塞压力等级选择 低（L）300mmHg+/- 100mmHg

中（C）500mmHg+/- 100mmHg

高（H）800mmHg+/- 200mmHg

17   RS232 电脑接口

18   限制量设定：设定使用限制量，当实际注射总量等于限制量时即发出限制量到报警。

19   KVO速率

20   安全类型：Ⅰ类CF型

21  快速推进键保险

22  注射过程中快速推注

23  IPX等级：IP×4（防溅水）

24  符合YY0709国家标准

25  符合YY0505国家标准