- 无创呼吸机参数

- 数量：三台

- 预算：4.5万每台

- 1、整机原装进口

- 2、通气模式须包括有S、T、 S/T、CPAP、PC

★3、可以设定目标潮气量，且此功能在S、T、S/T、PC模式下均能开启。（提供证明）

★4、 IPAP变化速率可设置为1-5cmH2O/分钟，以能适应各种程度的病情（提供证明）

5、目标潮气量:  200ml 至 1500ml

6、IPAP吸气压力:  4-30 cmH2O；

7、EPAP呼气压力:  4-20 cmH2O

8、CPAP持续气道正压：4-20 cmH2O

9、呼吸频率:  0-40次/分

10、吸气时间:  0.5-3.0秒

11、吸气压力上升时间0.1-0.6秒可调

12、具备压力延迟上升功能0-30分可调

★13、吸气触发与呼气切换无需设置灵敏度档位，机器自动跟踪调节灵敏度，以能保证最高的人机同步性（提供证明）

★14、主界面具有实时显示患者触发情况功能，以便医生观察人机同步性（提供证明）

15、监测参数包括：吸气相高压，呼气末低压，持续气道正压，呼吸频率，呼出潮气量，呼出分钟通气量，漏气量， 吸呼比，SpO2

16、报警功能要求:窒息时间报警可调，低分钟通气量报警可调，低呼气潮气量报警可调，呼吸频率高报警可调，病人管路脱落报警可调，系统故障报警:内部故障

17、可用于体重>10kg的儿童/成人（提供证明）

- 18、彩色液晶屏幕，中文操作菜单，可将日期时间、通气模式、压力柱状图、压力数值、呼吸频率、潮气量、漏气量、分钟通气量同屏显示（提供图片）

19、配置全铝合金移动支架

20、配置含一体化加温湿化器，能在机器完全倾倒时防水流倒灌主机（可提供实验验证）

备注：★条款为关键条款，如有一条★条款或三条普通条款不符合，则视为投标产品不实质响应，投标产品参数响应为产品验收依据，必须真实响应。