**蚌埠二院全自动血气分析仪配套试剂采购项目**

采

购

需

求

报

告

编制单位：蚌埠市第二人民医院

编制时间：2023年12月13日

1. 项目名称：蚌埠二院全自动血气分析仪配套试剂采购项目

2、采购人：蚌埠市第二人民医院

3、资金来源：自筹资金

4、项目编号：ZCGF-BBEY-2023083

5、主要内容：蚌埠二院全自动血气分析仪配套试剂采购项目，具体采购内容详见采购需求。

6、采购预算：12.96万元/年

7、最高限价：12.96万元/年

8、供货期：接医院通知后，按医院要求时间进行供货；

9、质保期：耗材全生命周期

10、拟采用的评审方法：有效最低价法；

11、付款方式：按照每月实际发生量付款。

12、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商须具有有效的营业执照；

3.2若投产品属于医疗器械，供应商如为代理商须具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证；如所投产品制造商在国内注册成立的，代理商投标时还须提供制造商的有效医疗器械生产许可证或备案凭证；供应商如为制造商须具有有效医疗器械生产许可证或备案凭证和医疗器械经营许可证或备案凭证；

3.3若投标人所投产品如为一类医疗器械，须提供有效的医疗器械备案凭证；投标人所投产品如为二类或三类医疗器械，须提供有效的医疗器械注册证；

3.4所投产品如属于安徽省医药集中采购中心平台范围交易目录的产品须提供流水号及限价，备案目录提供流水号；不属于提供情况说明函。

3.5投标人须执行《安徽省公立医疗机构医用耗材采购推行“两票制”实施意见》的相关规定及当地相关政策；提供承诺书。

3.6本项目不接受联合体投标；

**蚌埠二院全自动血气分析仪配套试剂采购项目采购需求**

技术参数：

★1.与医院现有全自动血气分析仪沃芬GEM Premier 3500，配套使用；

2.检测项目：PH、PCO2、PO2、Hct，电解质（Na＋、K＋、Ca＋＋），代谢物（Glu、Lac）；

3.适合于动脉血、静脉血、毛细管血标本的测定，样本体积：135-150μL；

4.测试方法：电流法、电位法、电导法；测定速度：每份标本进样后在85秒内完成测定全部参数；

5.使用一体式全封闭的、多人份、抛弃型分析包，内含有电极卡、进样针、定标/质控溶液、参比液、废液容器；分析包、电极等消耗品室温保存，无需冷藏；无需另外购置/更换除分析包之外的电极、管路、吸样针、滤网等消耗品；电极及管路系统免维护；试剂包规格：75、150、300、450、600人份（供选择）。分析包、电极出厂有效期大于等于**180天**；

6.中标后需提供合法合规的有效授权。

**蚌埠二院全自动血气分析仪配套试剂采购项目采购意向及需求公示的反馈意见**

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司：

针对蚌埠二院全自动血气分析仪配套试剂采购项目，采购意向及需求公示，我单位反馈意见如下：

一、需求存在倾向性内容，建议进行修改，修改意见如下：

1、

2、

…

二、技术需求存在不明确（或不完整）内容，无法报价，建议进行完善，完善意见如下：

1、

2、

…

特此函告