- 呼出气一氧化氮监测仪

- 数量：壹台

- 预算：5.5万

- 功能指标

- 适用范围：用于检测呼出气中NO的浓度。

- 采样方式：在线直接采样

采样器离线采集到气袋（可多次呼气，适合在线测试困难者与病房）

采样器潮气采集到气袋（可自由呼气，适合4岁以下及重症患者）

- 采样要求：先呼出体内气体，然后通过仪器内置NO过滤器吸气、之后进行呼气采样；

- 呼气时间： 10s（成人）、6s（儿童）客户自选

- 测试方式：在线测试和离线样品气测试（sNO）

- 检测指标：FeNO50、FeNO200和 FnNO10

- 采样体积：30 毫升

- 测试方式：可直接在仪器上测试，也可连接电脑通过PC测试软件测试。测试成功后自动生成报告并可查询调用历史数据及报告。

- 仪器配套使用的一氧化氮检测器应具有单独的二类医疗器械注册证(《医疗器械分类目录》2017年食药监总局 第143号）。

- 性能指标

- 测试范围：NO：0ppb－3000ppb

- 检测下限：NO：3 ppb

- 准确性（与标准配气的比较）：呼气NO:±3ppb或±10%，两者取较大值；

重复性：相对偏差CV应在10％内；

- 稳定性：测量间隔在2小时内的相对漂移即浓度变化率在±10%内

- 仪器寿命：5年。

- 质量控制

- 仪器自动监控并提示测试状态（包括吸气、呼气流速、压力与时间）和分析过程，确保采样和分析的准确性与重复性；

- 仪器可通过标准气和呼出气两种检验校准方式定期检验校准；

- 产品生产厂家具有制备标准气的能力并定期免费提供具有配气资质的一氧化氮标准气。

- 质量认证：ISO13485 质量体系认证。