## Sheet1
蚌埠市口腔医院机房设备计划清单 |  |  | 备注
序号 | 产品名称 | 数量（台）
1 | 组合污物清洗槽 | 1
2 | 组合污物清洗槽 | 1
3 | 医用无油空压机系统 | 2 | 按照GB50751-2012 《医用气体工程技术规范》，设备应属于医疗器械设备（如一类、二类、三类）考虑技工室、消毒供应室、急救能量柱用气需要适当增加容量,推荐单台空压机产气量不低于2400L/min，满足60张牙椅需求。（拟备用一套）
4 | 牙科电动抽吸系统 | 2 | 按照GB50751-2012 《医用气体工程技术规范》，设备应属于医疗器械设备（如一类、二类、三类），真空设备抽吸量应达到10800L/min，满足60张牙椅位需求。（拟备用一套）
5 | 纯水系统 | 2 | 根据卫生监督协会23年颁布牙科用水团体标准《口腔综合治疗台水路清洗消毒技术规范 T/WSJD 40—2023》以及多省对口腔治疗用水陆续出台标准，要求牙科治疗过程中诊疗用水必须符合规定。 规定要求：电导率≤10us/cm（25℃）；菌落数≤100 CFU/mL 根据每台牙椅治疗用水10L/h估算，满足设计60张椅位使用，同时还需要考虑消毒供应中心，手术器械清洗、手机清洗机、灭菌器用水。纯水使用量不低于1000升/小时。（拟备用一套）
6 | 水路消杀系统 | 3 | 设备可根据临床实际情况设置间断性供水模式。实现消毒水、抑菌水、非微酸性电解水之间可调节性自由转换。水路消杀系统每楼层一套。