呼气末二氧化碳（ETCO2）招标参数

数量  一台

预算：4.0万

一、技术要求：

- 本产品适用于采集人体的脉搏血氧饱和度（SpO2）、呼气末二氧化碳（ETCO2）、脉率（PR）、气道呼吸率（awRR）、吸入二氧化碳（FICO2）；

- 显示器尺寸：≥4.8英寸彩色LCD显示器；

- 显示器分辨率：≥800*400；

- 配备可充电式锂电池，电池容量≥2000mAh；

- 主机具有网络接口、USB2.0接口、标准DB9端口各一个；

- 主机具有声光双重报警、报警音量可调，三级报警级别；

- 可根据需求设置SPO2、ETCO2、PR、awRR、FICO2的报警范围值；

- SpO2 测量范围：50-100%，；

- SpO2 模块在灌注指数低至0.075%时，依然可以提供稳定可靠的测量；

- SpO2模块具有独特的抗运动算法，从容监测转运、户外急救、抽搐颤抖的患者；

- PR监测范围：30bpm-250bpm，测量误差：≤3bpm；

- ETCO2模块采用非色散红外光谱技术；

- ETCO2模块：主流式；

- ETCO2模块使用寿命：≥40000小时；

- ETCO2测量范围：0-140mmHg（0-20%Vol）；

- ETCO2显示方式：mmHg或%，可快速切换两种单位显示方式；

- ETCO2精度：0-12%Vol:±(0.2%+读数的2%)；12.1%-20%Vol:±(0.2%+读数的6%)，监测精准度高；

- 显示器主界面显示当前呼气末参数及波形图；

- 显示器主界面可实时显示最近1小时ETCO2趋势图，方便临床快速判断ETCO2的变化趋势；

- 呼气末二氧化碳模块具有智能温度控制算法，可定向加热气路适配器；

- 成人/儿童气路适配器采样窗周围具有不锈钢导热片，避免呼出气体在气路适配器采样窗凝水导致参数误差；

- 具有自动气压、温度补偿，平衡气补偿、调零系统、肺压及体温补偿保证呼气末二氧化碳监测的精度；

- 具有笑气、氧气、麻醉气体补偿设置；

- 具有气路适配器自动检测功能，简化操作和设置；

- awRR测量范围：0-150rpm；在0-70rpm范围内，测量误差≤1rpm；

- 内置存储器可存储≥70小时监测数据；

- 配备大功率锂电池，充满电后可连续工作12小时左右；

- 趋势图关机不丢失，趋势图长度：24小时

- 配蓝牙打印机，打印二氧化碳反应曲线。