高端高频电刀技术参数(关节腔内用）

| 名称：高频电刀 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功率要求 | 招标文件要求 |
| 1.1 | 单极纯切割 | 额定输出功率≥300W；检验结果误差≤±3% |
| 1.2 | 单极混用1模式 | 额定输出功率≥200W；检验结果误差≤±3% |
| 1.3 | 单极混用2模式 | 额定输出功率≥200W；检验结果误差≤±4% |
| 1.4 | 单极混用3模式 | 额定输出功率≥200W；检验结果误差≤±6% |
| 1.5 | 单极细微电凝 | 额定输出功率≥120W；检验结果误差≤±8% |
| 1.6 | 单极标准电凝 | 额定输出功率≥120W；检验结果误差≤±8% |
| 1.7 | 单极喷射电凝 | 额定输出功率≥80W；检验结果误差≤±9% |
| 1.8 | 双极高电凝或宏双极 | 额定输出功率≥90W；检验结果误差≤±4% |
| 2 | 频率要求 | 招标文件要求 |
| 2.1 | 电切割 | 额定频率≥390kHz；检验结果误差范围：≤±2% |
| 2.2 | 电凝 | 额定频率≥560kHz；检验结果误差范围：≤±4% |
|  | 双极 | 额定频率≥390kHz；检验结果误差范围：≤±1% |
| 3 | 功能模式 | 招标文件要求 |
| 3.1 | 手术模式选择 | 具有普外模式、液体汽化模式、腔镜模式选择功能，并在设备面板上显示 |
| 3.2 | 双极进程指示 | 双极电极头端的组织阻抗变化可以通过不同的声、光进行提示 |
| ★ 3.3 | 双路同切 | 两个手控端口及脚控输出端口均采用独立线路，分置操控，具备连接两把刀笔双路同时切割功能 |
| 3.4 | 双路同凝 | 两个手控端口及脚控输出端口均采用独立线路，分置操控，具备连接两把刀笔双路同时凝血功能 |
| 3.5 | 双极凝血提示 | 凝血进程效果可以通过不同的声、光进行提示 |
| 3.6 | 单极切割 | 具有纯切割和混合模式，每种切割模式均可使用脉冲方式操作，混合模式≥3种 |
| 3.7 | 单极凝血 | 具有微细精凝、标准凝、喷射凝三种方式，标准凝和喷射凝模式均可使用脉冲方式操作 |
| 3.8 | 脉冲切割 | 每600毫秒启动，工作70毫秒 |
| 3.8 | 脉冲凝结 | 标准或喷射模式，每5毫秒启动，工作2.5毫秒 |
| 3.9 | 回路监测安全系统 | 可显示负极板使用寿命，提示阻抗值变化 |
| 3.10 | 内存记忆单元 | ≥9个记忆单元，可在术中快速切换或调用 |
| ★ 3.11 | 刀笔遥控 | 普通刀笔连接设备后即可遥控切割或凝血功率的增减，无需专用遥控刀笔 |
| 4 | 其他 | 招标文件要求 |
| ★ 4.1 | 产品厂家安全保函 | 提供生产厂家的安全保函，出现烧烫伤厂家担责 |
| 4.2 | 国际认证 | 提供FDA、CE等认证 |
| ★ 4.3 | 安全类型 | I类CF型，具有除颤保护，在设备面板上具有明显标识，并提供相应证明文件 |
| 4.4 | 安全性 | 应符合 GB9706.1 和 GB9706 的要求 |
| ★ 4.5 | 高频漏电流 | 直接在手术端口测量的漏电流≤50mA |
| 5 | 指定配套 | 招标文件要求 |
| 5.1 | 电刀主机 | 1台 |
| 5.2 | 手控电刀笔（带无菌清洁片） | ≥5支 |
| 5.3 | 双回路负极板 | ≥5片 |
| 5.4 | 回路负极板连线 | 5条 |
| 5.5 | 独立接口的单极脚控开关 | 1台 |
| 5.6 | 独立接口的双极脚控开关 | 1台 |
| 5.7 | 主机电源线 | 1条 |
| 5.8 | 专用台车 | 1台 |