- 第三章  采购需求

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

依据《环境标志产品政府采购目录》与《节能产品政府采购品目清单》

本项目强制采购清单为：   /

优先采购清单为：      /

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订，货到采购人指定地点安装调试验收合格后，收到中标人发票7个工作日内支付至合同金额的100%。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订并接到采购人供货通知后15天内供货及调试完成。 |
| 4 | 免费质保期 | 设备整体质保≥5年 |
| 5 | 本项目采购标的 名称及所属行业 | 标的名称：详见货物需求 所属行业：工业 |

- 二、货物需求

| 包号 | 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 （单位） | 所属 行业 | 是否为核心产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01包 | 1 | 超广角眼底相机 | 1.成像原理：SLO共焦激光扫描成像 *2.激光波长：四种激光；480nm±20nm；520nm±20nm；660nm±20nm；780nm±20nm； *3.拍摄范围：单张≥165° 4.超广角拼图模式：全自动拼图模式；超广角图像两张≥200°，四张≥240°，多张≥270° *5.影像功能：超广角彩照 6.激光多模式影像：红激光通道成像，绿激光通道成像，蓝激光通道成像，无赤光成像，近红外成像，四激光分层影像，IR实时预览 *7.全景影像模式：静态全景和动态全景影像模式：单次拍摄获取≥270°近红外全景图影像，近红外全景动态影像 8.眼位引导：多方向眼位引导，可获取更周边的影像 9.单张成像时间：单张165度成像时间≤0.25S 10.图像分辨率：单张165度图像分辨率≥3120x3120 *11.免散瞳：单张165度图像下瞳孔直径1.7mm，无需暗室，无需散瞳 12.拍摄方式：全自动对焦拍摄，全自动和手动拍摄可任意切换 13.阅片软件：阅片调节图像亮度，对比度，色彩，放大缩小等功能测量标记，支持影像联动分析和比较病案管理，支持单张多模式图像导出 *14 DICOM 兼容：可开放DICOM 接口，连接医院信息系统，费用包含在投标总价内。 15.远程读图：终端联网读图，可建立读图中心 16.影像处理：配置独立的影像处理工作站，用于影像的处理、分析和彩色打印 | 1台 | 工业 | 否 |  |
|  | 2 | ▲超广角光相干断层扫描仪 | - 1.OCT扫描光源：扫频激光光源 - *2.扫描速度：≥100000次A-Scan/秒 - 3.最小扫描瞳孔直径：≤2mm - 4.眼前节扫描深度：≥6mm；眼后节扫描深度：≥4.5mm - 5.眼底扫描长度：≥18mm；前节扫描长度：≥18mm - 6.轴向分辨率≤3.8um - 7.横向分辨率≤10um - 8.扫描方式：单线、十字、辐射、网格、栅格、ONH、GMA、黄斑容积、3D黄斑、3D黄斑15×9、3D视盘、黄斑OCTA、视盘OCTA，前节单线、前节辐射、高清辐射、前节3D等 - 9.实时眼球追踪频率≥128Hz - 10.屈光补偿范围：-25D～＋25D - *11.外置或内置眼前节适配器。 - 12.眼底图成像方式：共聚焦激光眼底成像 - 13.眼底图成像范围视场角≥60°×60° - 14.视网膜成像功能：同时显示玻璃体、视网膜与脉络膜结构 - 15.前节成像功能：单次成像含角膜、前房、双侧房角、部分巩膜，晶体、前部玻璃体 - 16.晶体形态成像与测量：晶体厚度LT、晶体拱高、晶体矢高、晶体前表半径、晶体后表半径、晶体倾斜角度 - 17.角膜厚度测量准确性和重复性检测：测量准确度：≤3%，测量重复性：相对标准差≤0.75% - *18．OCTA成像功能：固定或外接广角镜头单次成像 - 19.OCT/OCTA扫描角度：≥80°×65° - 20.具备视网膜厚度地形图。 - 21.青光眼分析软件：内置正常人视网膜神经纤维层及神经节细胞复合体厚度数据库 - 22.具备视盘结构分析功能。 - 23.具备神经节细胞复合体分析功能。 - 24.具备青光眼综合分析功能。 - 25.具备眼前节分析软件。 - *26.支持3600全景房角自动量化，可一键预览并生成报告。 - 27.具备血流量化分析软件。 - 28.血流量化参数：支持自定义边界，自定义的ETDRS工具，支持自定义网格，环形边界血流面积测量。支持任意扫描尺寸的血流密度测量，自动识别FAZ，自动测量面积、周长、近圆比例、环周密度。 - 29.具备脉络膜分析软件。 - 30.血管线密度：支持各种尺寸范围的ETDRS和网格的血管线密度量化 - 31.智能复合影像功能：支持灌注区与激光斑的影像智能复合 - 32.中文操作系统，电脑和OCT 主机分体化设计，便于电脑升级 | 1台 | 工业 | 是 |  |
|  | 3 | 电脑视野检查仪 | 1、分体式设计； *2、自动眼位检测与校正系统（AEC），腮托自动调整； *3、智能检测策略（IDT）； 4、具备快速1500水平视野检测专用模式； *5、检查方式：静态视野，动态视野 6、刺激方式：光学投影 7、检测范围：0-900 8、刺激器类型：半球型（半径30cm） *9、投射光源：白（LED宽频带可见光源） 10、背景光颜色及亮度：白光，背光强度≥10cd/m2 11、视标亮度：0asb—10000asb 12、视标间隔、保持时间：≥200ms 13、亮度等级：0—50dB 14、刺激视标大小（Goldmann标准）：III级光标 15、检测策略：全阈值、快速阈值、自定义等 16、阈值策略：智能动态、快速智能动态、年龄相关、阈值相关、单一强度等 17、具备阈值测试模式； 18、具备筛查、特殊测试模式； 19、固视监视：动态视频实时检测、生理盲点检测、眼位跟踪曲线、眼位偏移报警 *20、分析软件：可信度分析、单一视野分析、三合一报告分析、概览视野分析、GHT青光眼半视野分析 21、报告图：数值图、灰度图、总体偏差分贝图、总体偏差概率图、模式偏差分贝图、模式偏差概率图、凝视图，快速水平视野。 22、具有刺激位置数目，程序可控制。 23、标配独立彩色打印机。 | 1台 | 工业 | 否 |  |
|  | 4 | 手术显微镜 | 1、目镜倍率：12.5× 2、物镜焦距：215mm *3、主镜放大倍率：4×～25×，电动/手动连续变倍 4、副镜放大倍率：6×～15× 5、视度调节范围：±7D 6、瞳距调节范围：50mm～80mm 7、主照明：6° 8、同轴照明：0° 9、斜照明：25° 10、照明光源：冷反射医用卤钨灯 11、同轴照明物面照度≥35000Lx 12、斜照明物面照度≥30000 Lx 13、横臂伸展半径≥1200mm 14、垂直调节范围：900mm～1300mm 15、微调焦速度及行程≤2mm/s，行程40mm *16、X/Y坐标器移动速度及范围 ≤2mm/s，范围50mm×50mm | 1台 | 工业 | 否 |  |
|  | 5 | 非接触式眼压计 | *1.显示屏 ：≥8英寸彩色触摸屏 2.测量范围：0-60mmHg 3.测量精度：≤1mmHg 4.工作距离：≥10mm 5.测量模式：全自动/自动/手动 *6.对焦方式：三维自动对焦/手动对焦/触摸屏对焦； 7.对焦方法：对焦点+对焦提示 8.移动平台：左右≥ 0mm～90mm，前后≥ 0mm～40mm，上下≥ 0mm～30mm 9.额托升降范围：0-68mm 10.内固视灯：LED 11.眼压测量：每只眼连续测量三次,计算平均值 *12.全自动测量：按下测量按钮,即可自动完成双眼眼压测试 *13.二十四小时动态眼压测量：可24小时动态监测眼压，并能与眼压数据打印在同一报告上 14.打印机：内置热敏打印机 15.打印：测量完成后可直接打印数据 16.存储：可存储≥10组测量数据 | 1台 | 工业 | 否 |  |
|  | 6 | 蒸汽灭菌器 | 1.容量：≥20L，眼科专用灭菌器 2.人机界面：液晶屏，中英文界面可调，可显示灭菌周期曲线和参数 *3.门控方式：电动门，灭菌后能自动开启 4.标配打印机 5.传感器精度：温度0.01度，压力0.0001Kpa *6.三次预真空，可选2次或4次的程序 7.真空干燥功能 *8.不锈钢IPC蒸汽发生器 9.有水质检测，电导率参数可调 10.智能负载检测 11.有预热功能 12.外置水箱，外循环水，不用清洗和放水 13.内置存储器 *14.快速B级灭菌 15.双安全阀 16.有流量计，控制进水量 17.有液位传感器，控制蒸汽发生器的水位 18.嵌入式控制系统，高速采集处理数据和实时调整并监测运行参数 | 1台 | 工业 | 否 |  |
|  | 7 | 裂隙灯显微镜 | 1.类型：交角体视式 2.改变倍率形式：物镜≥3档可变 3.目镜：10× *4.总倍率：10×、16×、25× *5.瞳距调节范围：55mm～80mm 6.屈光度调节：±6D 7.裂隙宽度：≥0mm～10mm连续可调 8.裂隙长度：≥1mm～10mm连续可调 *9.光斑直径：φ10mm、φ9mm、φ8mm、φ5mm、φ3mm、φ2mm、φ1mm 10.裂隙角度：0～180连续可调 11.滤色片：隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片 | 6台 | 工业 | 否 |  |
| 02包 | 1 | 血型血清学专用离心机 | 1.最高转速：≥4000r/min 2.最大离心力：≥2000xg 3.离心时间：1s-99min可调 4.转速精度：≤±10rpm 5.噪音：≤65db 6.全金属结构多层防爆设计。 7.嵌入式微处理器控制，直流无刷电机驱动。 8.采用硅胶整体密封圈。 9.按键式编程设计，数码管显示。 10具备.报警检测功能，实时检测门锁及电机状态。 11.采用无刷直流电机。 *12.标配常规角转子、血型卡转子以及毛细管转子 | 1台 | 工业 | 否 |  |
|  | 2 | 免疫微柱孵育器 | 1.供电电源：AC220V±22V 50Hz±1 Hz 2.环境温度：5℃– 40℃ 3.孵育温度：37.0℃±1.5℃ 4.外型尺寸：约340mm×270mm×180mm 5.额定功率：≤80W | 1台 | 工业 | 否 |  |
|  | 3 | 台式低速离心机 | 1.最高转速：≥5000r/min 2.最大离心力：≥3890xg 3.最大容量：4×250ml 4.定时范围：1s——99h59min可调 5.控速精度：≤±10r/min 6.电源：AC220V 50/60Hz 7.噪音：≤65dB 8.全金属结构多层防爆设计。 9.微处理器控制，直流无刷电机驱动。 10.采用≥5英寸触摸液晶显示屏。 11.采用机电一体化门锁。 12.采用硅胶整体密封圈。 13.具有自检、堵转、超速、超温等检测报警功能。 14.可存储多组用户自定义程序。 15.采用微机处理器精准控制，实时显示转速、时间、RCF (相对离心力)等参数。 16.标配2ml、5ml、10ml、20ml水平转子及适配器。 | 1台 | 工业 | 否 |  |
|  | 4 | 医用冷藏箱 | *1、立式对开门设计，有效容积≥760L; 2、采用微电脑控制器，箱内温度范围2℃~8℃；LED温度显示，控制和显示精度≤0.1℃； *3、风冷设计，温度均匀度±1.5℃； 4、整机配备≥2个测试孔； 5、标配12个搁架、10个价目条； *6、采用三层钢化镀膜玻璃，边框电加热结构，智感除露； 7、自关门设计； 8、具备≥4种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、远程报警、云平台报警等； 报警功能：包括高温报警、低温报警、高环温报警、开门报警、断电报警、传感器故障报警、电池故障报警、冷凝器脏堵报警、通讯故障报警等； *9、智能变频压缩机，碳氢制冷剂；直流静音冷凝风机； *10、整机噪音≤40dB(A)； 11、标配后备电池，满足断电后报警并继续显示箱内温度≥24小时； 12、≥6路传感器：控制、上温、下温、化霜、冷凝器、环温等； 13、箱内标配LED照明灯； 14、标配USB模块，输出PDF格式文件；可记录≥10年的温度数据； *15、标配WIFI物联模块，可通过手机APP远程监控设备状态，查看温度情况及报警情况； 16、标配RS485，实现多台设备组网，随时监控设备运行状态； 17、标配针式打印机，多种打印方式，记录间隔可调； 18、标配门锁，用户可自行加装锁具，实现双锁管理； 19、四个万向脚轮，配备两个固定底角； 20、产品具备医疗器械注册证； | 1台 | 工业 | 否 |  |
|  | 5 | 冷藏冷冻冰箱 | *1. 温度范围：-10℃至-30℃可调，显示精度0.1℃ *2.有效容积：≥420L 3.制冷方式：风冷无霜设计 4.保温系统：超厚保温层+双密封条结构，门体90°自关门设计 5.不锈钢内胆，外壳为喷涂钢板 6.≥5层可调不锈钢搁架，配备血筐实现分区存储 7.配备万向脚轮和止动底角 8.报警功能：支持高温/低温、断电、传感器故障、开门、电池电量低等声光报警，断电后可持续报警48小时 9.数据记录：标配USB接口电子温度记录仪，可存储≥10年数据并导出 10双锁管理：单门双锁设计，支持钥匙和挂锁双重安全 11.断电保温：48小时内维持箱内温度稳定 12检测孔：预留1个测试孔 | 1台 | 工业 | 否 |  |
|  | 6 | ▲血浆融化仪 | *1. 解冻方式：水浴式 2. 温度控制：范围30~41℃，控制精度±1℃。 *3.水箱水温监控：加热水箱及解冻工作水箱均有独立的水温监控探头，当加热水箱与解冻水箱温差超过±1℃，仪器自动停止工作并且声光报警提升。 4． 设备机体材质：设备主体外壳材质须为ABS塑料材质，非金属材质。 *5. 最大化浆量≥12袋，全负荷解冻时间≤30min 6. 摆动频率：血浆解冻时解冻框的摆动频率≥25次/min。 7. 清洗：可自动注水、预热、加温、排水，实现循环清洗、自动净化功能。 * 8. 血浆解冻质控方式：需采用模拟血浆质控袋方式，模拟血浆质控袋内置温控探头，能探测模拟血浆质控袋在解冻过程中的核心温度变化，并将所探测采集温度变化信息适时上传保存。 9. 核心温度的采集时间为每分钟采集一次。 10.设备自带数据储存功能，容量≥4G,能记录处理并存储数据≥2000组；且解冻信息数据能以无线发射方式即时上传至电脑端以及大数据系统。 *11. 解冻模式：具有常规解冻、浮动终点解冻、程序降温、手控、急诊等五种解冻模式。 12. 操作系统：微电脑触摸屏操作，能在显示屏适时显示解冻水温及模拟血浆袋核心温度的变化曲线。 13. 解冻仪工作水箱须配备解冻框，解冻框材质须采用不锈钢材质。 14.解冻框内有格栅式的独立解冻卡位。 | 1台 | 工业 | 是 |  |
| 03包 | 1 | 多功能辐射台 | 1.电源要求：AC220V/50Hz，输入功率：≤600VA 2.≥8英寸彩色触摸屏 3.温度控制模式：预热模式、手控模式和肤温模式等 4.肤温模式下控制温度范围：32℃～37.5℃ *5.肤温模式的温度显示范围：5℃～65℃ 6.皮肤温度传感器测得的温度与控制温度之差：≤ 0.5℃ 7.床面温度均匀性：≤ 2℃ *8.皮肤温度传感器精度：≤±0.2℃ 9.床面上有效表面内的总辐照度：≥1.5mW/cm2 10.床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥1.2mW/cm2 11.床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：≥0.4 12.具备脉搏血氧性能指标 13.SpO₂ 显示范围：1%～100% 14.SpO₂显示分辨度：≤1% 15.SpO₂ 测量精度：在 70%～100%内，无体动状态下：≤±3% 16.SpO₂报警上限设置范围：50%～100% 17.SpO₂报警下限设置范围：45%～95% 18.PR 显示范围：25bpm～240bpm 19.PR显示分辨度：≤1bpm 20.PR 测量精度：在30bpm～240bpm内，无体动状态下：≤±3 bpm 21.PR 报警上限设置范围：80bpm～240bpm 22.PR 报警下限设置范围：35bpm～180bpm 23.PI 显示范围：0.02%～20.00% 24.PI 显示分辨率：≤0.01% 25.灵敏度设置：Normal、APOD、Max，预设为 Normal 26.平均化时间：2s～16s多档可调 *27.报警项目：断电报警，传感器报警，偏差报警，超温报警，设置报警、检查报警、系统报警，血氧报警，SpO₂上限报警、SpO₂下限报警，脉搏上限报警、脉搏下限报警，系统提示等。 *28.具有脉搏血氧监测功能 29.具有二个分类储物柜功能 30.婴儿床四周的有机玻璃挡板可向下翻转或拆卸 31.具有数据传输功能，360°检查灯功能。 32.内置负压吸引装置，负压调节范围：0kPa～22kPa 33.储液瓶容量为≥1000ml 34.气流流量≤20L/min *35.内置称重系统，重量显示精度：≤±1% *36.重量显示范围：200g～8000g 37.婴儿床四周的有机玻璃档板具有输液管路≥5通道 38.内置T组合复苏装置，压力表量程 -10～80cmH2O 39.输入气体流量范围：5-15L/min *40.最大安全压力设置范围当供气流量为8L/min,3-60cmH2O 41.吸气风压设置范围：当流量为5L/min时，1-55cmH2O 当流量为8L/min时，2-57cmH2O 当流量为10L/min时,3-58cmH2O 当流量为15L/min时，5-60cmH2O 42.呼气末正压设置范围：当流量为5L/min时，1-8cmH2O 当流量为8L/min时，1-17cmH2O 当流量为10L/min时，1.5-23cmH2O 当流量为15L/min时，3-26cmH2O 43.辐射台可满足X射线检查。 | 1台 | 工业 | 否 |  |
|  | 2 | 电刀（LEEP) | 1技术要求： 1.1工作模式： a）三种电切模式：纯切、混切1、混切2； b）两种电凝模式：柔凝/凝切、强凝； c）两种双极模式：精细双极、标准双极； *1.2工作频率：两种工作频率：电切模式频率为330kHz,电凝模式频率为430KHz； *1.3输出功率：整机输出功率为0～200 W可调； 1.4具有开机自检和双回路安全自动监测、控制功能，并能声光报警提示； *1.5中性电极能实时监测接触质量系统； 1.6具备误操作报警功能； 2.功能要求 2.1.LED数字显示，防水按键方式调节； 2.2.工作音量可调节； 2.3.具备柔凝和凝切档位； 2.4.具有手控和脚控启动方式； 2.5.可断电保存当前使用模式及使用功率； *2.6.具有自动电压调节功能； 2.7.采用数字化电路设计，微电脑控制程序； 3.手术烟雾净化吸烟器： *3.1.具备≥3级过滤方式，过滤效果可有效滤除99.99%的颗粒物； 3.2.吸烟流量：≥80L/min，流量输出0～100级连续可调。 3.3.工作噪声：≤40 dB； 3.4.采用负压吸烟方式，最大真空度：≥14KPa； *3.5.吸烟器操作方式具有与LEEP刀电磁感应式自启动功能，无需脚踏控制，吸烟关闭延迟时间设置可调； *3.6.吸烟器电磁感应方式与LEEP主机联控； 3.7.提供可高温、高压消毒专用带烟道绝缘窥器； | 1台 | 工业 | 否 |  |
|  | 3 | 电子阴道镜 | - 1.阴道镜镜头性能 - *1.1.镜头具有4K CMOS视频成像，输出超高清2160P信号。 - *1.2.镜头像素≥800万，成像系统水平分辨率≥1600 TVL。 - 1.3.放大倍数支持：1-80倍。 - *1.4.工作距离：170mm-400mm（3X）。 - 1.5.视场范围：≥Ø120mm(3X)，≥Ø15mm(18X)。 - *1.6.景深：≥200mm(3X)，≥100mm(18X)。 - 1.7.空间分辨率≥18 lp/mm。 - 1.8.LED光源，与镜头集成一体。 - 1.9.可通过镜头按键操作实现：包括对图像观察的视野变换（放大/缩小）、手动焦距调节(F+/F-）、白光变色温成像（三级）、电子滤镜成像（三级）、计时显示、自动图像采集、图像冻结、白平衡调节、控制进入软件界面及图像对比等功能，并支持镜头扣手按键控制图像采集。 - 1.10.可通过镜头按键控制显示病人信息、观察检查、检查分析、打印报告、编辑报告等界面。 - 1.11.镜头按键具有采集图像/定位宫颈口/图像按时序对比等功能，用户可自定义设置。 - 1.12.设备集成双HDMI高清视频输出接口，可直接拓展显示镜头原始图像。 - 1.13.可升降直立式支架。 - 2.阴道镜工作站性能参数 - 2.1.配置≥23英寸医用显示器，系统分辨率：≥3840*2160。 - 2.2.台车配备储物篮。 - 2.3.新建病人档案能够自动加载历史检查记录。 - 2.4.可以提供≥4种病人信息获取方式（直接录入、扫描枪、身份证读卡器、调取病人预约数据库）。 - *2.5.支持≥6种采图方式，包括：镜头扣手采图、自动计时采图、脚踏开关控制、软件按键采图、视频采集过程中采图、视频回放过程中采图等功能。 - 2.6.能将采集的图像按时间顺序同屏显示，并且可以通过镜头按键一键控制。 - 2.7.具有语音播报操作提示功能。 - 2.8.提供阴道镜智能诊断评估方法，具有阴道镜操作提醒及自动采图功能。 | 1台 | 工业 | 否 |  |
|  | 4 | ▲等离子电切镜 | 一、临床使用范围：子宫肌瘤、子宫内膜息肉等宫腔镜电切术等。 二、技术参数 *1．主机界面采用一体化全触屏式智能操作，LCD液晶显示屏。 *2．触屏界面同时具有：汽化切割、消融凝血、消融定时显示；汽化、切割功率≤300W； 消融、止血功率≤100W。 *3.主机采用双频设计：汽化切割输出频率≥100KHz；凝血消融输出频率≥450KHz。 4．主机采用全智能数字控制电路： 4.1主机工作可提示工作能量输出状态。 4.2全时实施数字智能化程序控制。 4.3具有各种手术刀头识别和保护功能。 *5．主机设置脉冲电切、连续电切、脉冲电凝、连续电凝功能模式。 6．主机具有自动检测刀头和附件连接功能。 7．使用双脚踏分别控制汽化、切割和消融、止血、修复手术。 三．等离子体刀头 1．刀头有单独的注册证。 *2．刀头需有无菌一次性使用和重复使用，两个系列类别可选择。 3．主机可以自动识别控制刀头的功率、档位、无需反复调节。 4．刀头种类多，具有粗环、细环、针状和杆状等多种治疗刀头可供选择。 *5．有可与宫腔检查镜配套使用的等离子刀头，并有多种规格型号可选。 四、电切镜 1、内窥镜：视像角30° 2、工作手柄为被动式。 3、工作外鞘为26Fr，工作内鞘为24Fr，可360°旋转。 4、为减少病人扩宫损伤，工作外鞘有23Fr,内鞘有21Fr电切镜可选配。 | 1台 | 工业 | 是 |  |
|  | 5 | 盆底磁刺激仪 | 1.用于刺激人体中枢神经和外周神经。 2.至少包含主机、刺激线圈、座椅或治疗椅、软件。 *3.磁刺激脉冲源、液冷系统集成在同一机箱内，座椅独立外置，座椅靠背可电动调节放平至180°。 4.系统实时监控并显示冷却液流量或流速状态。 5.脉冲磁场磁感应强度≥7Tesla。 6.脉冲磁场刺激频率0-100Hz可调。 7.单个脉冲持续时间:340μs±20μs。 8.磁刺激设备包含盆底体外反馈模块，用于触发磁刺激、kegel训练等多种盆底主动训练。 *9.具备双通道运动诱发电位检测功能。 *10.运动诱发电位测量范围:1~2700μV，最小分辨率≤1μV。 11.磁刺激软件具有标准、调频、调幅等多种脉冲输出模式。 *12.支持方案自定义，频率、刺激时间、间歇时间等参数可调，刺激方案具有数字和图形两种展示方式。 13.刺激方案具有患者体位示意图，提示患者磁刺激刺激部位或摆放姿势体位。 14.具有盆底体外评估功能，用于评估盆底肌水平，无需使用电极片等耗材，根据评估结果自动生成后续治疗方案。 15.具有数据管理功能，可以对工作量等治疗数据进行统计分析，还可以回顾数据结果、波形，实现病历管理或病历导出。 | 1台 | 工业 | 否 |  |

说明：标注“▲”设备为该包核心产品

- 三、报价要求

1.投标报价为完成本次项目所发生的一切费用。

2.质保期内对设备整机（包含配件）全免费保修。免费终身维护，免费软件升级，免费开放信息化数据及端口，免费主动承担连接买方信息化系统(接口免费对接），免费开放所有维修密码。设备故障，如需返厂进行维修，则必须免费提供备用机。维修期间如无法提供备用机的，将按实际停机时间的2倍顺延质保期。

3.耗材或配件进行分项报价。

- 4.配置清单为实质性要求，投标供应商须完全响应。否则投标无效(承诺响应即可）。各包配置清单如下：

01包：

超广角光相干断层扫描仪 配置清单

| 配置名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| OCT主机 | 1 | 台 |
| 全景前节适配器 | 1 | 套 |
| 电动升降台 | 1 | 台 |
| 电脑系统 | 1 | 套 |
| 系统电源 | 1 | 套 |
| 彩色打印机 | 1 | 台 |
| 眼科专业软件系统 | 1 | 套 |
| 视网膜程序 | 1 | 套 |
| 青光眼程序 | 1 | 套 |
| 眼前节程序 | 1 | 套 |
| OCTA程序 | 1 | 套 |

02包：

免疫微柱孵育器 配置清单

配置：主机1套、卡架4个。

03包：

一、多功能辐射台 配置清单

| 序号 | 部 件 名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 辐射箱(包括立柱) | 1 |
| 2 | 机脚(包括机脚、婴儿床、床垫、X 光拍片板) | 1 |
| 3 | 输液架 | 1 |
| 4 | 折叠托盘 | 1 |
| 5 | 有机玻璃挡板 | 4 |
| 6 | 储液瓶 | 1 |
| 7 | 电源线 | 1 |
| 8 | F 型熔丝管 4AH/250V 熔丝管 | 2 |
| 9 | 皮肤温度传感器 | 2 |
| 10 | 血氧探头延长线 | 1 |
| 11 | 血氧探头 | 1 |
| 12 | 单患者使用皮肤温度传感器 | 2 |
| 13 | 模拟肺 | 1 |
| 14 | 吸引软管 | 3 |
| 15 | 病人端吸引软管 | 1 |
| 16 | 三通吸头 | 1 |
| 17 | 过滤器 | 1 |
| 18 | 医用气体低压软管组件(空气) | 1 |
| 19 | 医用气体低压软管组件(氧气) | 1 |
| 25 | 称重装置 | 1 |
| 26 | 记录显示板 | 1 |

二、电刀（LEEP) 配置清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主机（含电源线） | 1 | 台 |  |
|  | 单极脚踏开关 | 1 | 个 |  |
|  | 消融电极（一次） | 10 | 支 | 手控刀笔 |
|  | 中性电极 | 10 | 片 | 双极 |
|  | 中性电极 | 5 | 个 | 负极板连线 |
|  | 电极 | 30 | 支 | 一次性使用 |
|  | 吸烟净化器主机 | 1 | 套 |  |
|  | 绝缘窥器 | 5 | 个 |  |
|  | 呼吸系统过滤器 | 2 | 只 |  |
|  | 活性炭盒 | 1 | 只 |  |
|  | 连接管 | 1 | 条 |  |
|  | 接地线 | 1 | 条 |  |

三、等离子电切镜 配置清单

标准配置：

| 序号 | 名称 | 规格尺寸 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 等离子手术设备 | 台式 | 1 | 台 |
| 2 | 光学内窥镜 | 30° | 1 | 支 |
| 3 | 被动式操作器 | 被动式 | 1 | 件 |
| 4 | 工作内鞘 | 24Fr | 1 | 支 |
| 5 | 工作外鞘 | 26Fr | 1 | 支 |
| 6 | 闭孔器 | / | 1 | 支 |
| 7 | 双功能脚踏控制板 | 防水 IP×8级 | 1 | 只 |
| 8 | 安戟刀 | / | 1 | 支 |
| 9 | 宫腔内窥镜（检查镜） | / | 2 | 根 |
| 10 | 剪刀 | / | 2 | 把 |
| 11 | 异物钳 | / | 2 | 把 |
| 12 | 活检钳 | / | 2 | 把 |
| 13 | 取环钳 | / | 2 | 把 |
| 14 | 医用灌注泵 | / | 1 | 台 |
| 15 | 可重复性使用刀头 | / | 2 | 把 |
| 16 | 一次性使用刀头 | / | 10 | 把 |
| 17 | 勺钳 | / | 2 | 把 |

- 四、其他要求

- 无

- 五、样品要求（如有）

无