## 全自动手机清洗机

基本参数：

★1.装载量：≥55个牙科手机和≥4个器械托盘

2. 舱体材质为 ≥1.5mm 厚 316L 不锈钢镜面板；

3. 舱体保温为 ≥12mm 橡塑海绵

4. 开门方式为手动开门

5. 通道类型为双门通道型、双门可实现互锁；

6. 门玻璃为防爆玻璃门，隔音隔热

7. 具有门障碍功能，关门遇障碍可自动返回防止夹手或夹坏器械；

8. 快速预热水箱设计，双水箱设计

9. 循环泵、电磁阀均为进口品牌

10. 噪音≤65dB，双级加热系统

★11. 循环泵为不锈钢泵体，流量≥ 900L/min

12. 空气过滤器效率≥99.99%，过滤精度≤0.3 um；

13. 喷射臂为可快速拆卸式；

14. 计量泵 2 个(清洗液泵 1 个；上油液泵 1 个)

15. 空气过滤器过滤精度≤0.3 um，过滤等级可达到 H13 级 (99.99%)

16. 控制系统采用 PLC 控制。

17. 液晶屏显示，能动态的显示设备各个功能部件的运行状态及设备运行的各个状态参数。

18. 记录方式采用热敏打印机，可自动打印过程曲线并记录 A0 值。

19. 程序≥9 套预置程序，≥20 套自定义程序，用户可根据需要进行程序编辑。

20. 流程控制：预洗、清洗、漂洗一、漂洗二、消毒、干燥全过程由控制器自动控制。

21. 采用电加热，运行时间≤45min。

22. 清洗温度 40℃（±2℃） ，消毒温度 80℃~93℃可调，干燥温度 70~120℃。