心肺复苏机技术参数

1.驱动方式:电动电控，无需依赖气源

2.按压深度:3-6cm内可调

3.按压频率:100bpm±10bpm

4.运行模式:按压/通气30:2，连续按压

5.按压与释放比:1:1，允差±10%

★6.潮气量:400ml、500ml、600ml可调可控，允差士20%

7.通气气体种类:空气

8.呼吸比: 1:1.67，允差±15%

9.呼吸频率: 12bpm，允差±10%

★10.气道安全压力:可调节气道压力安全阀，最高泄压力应≤60cmH20

11.低电压报警

- 位移故障报警:当按压位移超过设定值范围时报警

- 电池供电:电池一次性充电可持续使用≥60min

14.电池类型:	可充电锂电池

15.绑带式

16.安全标准:GB9706.1-2007《医用电气设备第一部分:安全通用要求》和YY0709-2009《医用电气设备第1-8部分:安全通用要求》并列标准:通用要求，《医用电器设备和医用电气系统中报警系统的测试和指南》适用条款的要求