**儿童口腔综合治疗机 4台**

**一、技术参数：**

1.工作条件

（2）供气压力范围 0.55—0.80Mpa, 流量≥55L/min

（3）供水水压范围 0.20—0.40Mpa, 流量≥10L/min

2.治疗椅

（1）仿生式卡通造型。

（2）采用阻燃纤维皮料。

（3）靠背带有负角设计-5度，配有儿童束缚带。

（4）专业儿童型小靠背，仿生式长款坐垫。

（5）具备机椅互锁装置和防压装置，牙椅升降过程中遇阻停止。

（6）座椅升降范围最高780 mm，最低400 mm；座椅最大承重≥135 kg。

（7）折叠式双关节头枕，可单手进行调节，可360°调整；头枕伸缩长度和俯仰角度可无极调节，头枕伸缩范围0-120mm。

（8）配置座椅左右扶手，右扶手可向外旋转180°。

3.工作台

（1）独特卡通造型设计器械盘，搭配微电脑控制系统，主控台配置3个记忆椅位；配备急救位，机椅联动漱口位，复位键，口腔灯开关，漱口水开关，冲盂水开关，水杯加热开关，座椅靠背升、降、俯、卧运动按键等。

（2）铜阀选用进口膜片，不锈钢手机螺旋套四孔手机管，选用硅胶外皮。

（3）工作台可水平方向180度旋转，配备气刹固定装置。

（4）动态器械挂架5个，工作台台面尺寸500\*330mm±5%。

（5）工作台内部有水路防回吸设计。

★（6）可通过微电脑控制系统进行一键式水源转换，即水瓶水与市政水源转换。

4.治疗箱

（1）一体式陶瓷痰盂，可90°旋转。

（2）箱体可进行60°旋转，箱体门板采用易拆式设计

（3）侧箱框架为整体铸铝设计，箱体内部水气路和电路进行分区，由金属板阻隔。

（4）配置热水系统。

5.助手位

（1）助手盘挂架可90°旋转，配备5个挂架孔位。

（2）助手位控制面板可控制漱口水开关、冲盂开关、漱口水加热、座椅靠背升、降、俯、卧运动按键。

6.口腔灯

（1）六灯珠感应口腔灯。

（2）LED节能口腔灯，具备红外感应调光功能。

7.脚踏

金属脚踏，可实现椅位靠背升降、俯仰，高速手机干、湿转换及吹屑气功能。

9.感控

★（1）具备一键智能管道消毒功能，管道冲洗、消毒水注入及留存、消毒液清除等环节全部自动完成。并且整个消毒过程覆盖了主副两个三用枪、三支手机管、洁牙机管、漱口水管道、强弱吸唾管和痰盂下水管。

（2）具备空气消毒系统，内置式空气消毒机。

（3）配备1L的储水瓶。

10.其他部分

（1）三级水过滤系统，分别为铜网过滤器、PP棉过滤器和热水杯过滤器。

★（2）微电子控制系统，可一键控制水电气开关。

11.医师座椅

（1）医生椅：座椅高度和靠背角度可调，升降行程155mm，最低椅面高度485mm，靠背调整角度≥15°。

（2）护士椅：配备多功能护士座椅。

**二、产品配置：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量及单位** |
| 1 | 三用枪 | 2支 |
| 2 | 治疗机 | 1台 |
| 3 | 牙科椅 | 1张 |
| 4 | 口腔照明系统 | 1套 |
| 5 | 医生椅 | 1张 |
| 6 | 护士椅 | 1张 |
| 7 | 主控操作系统 | 1套 |
| 8 | 脚踏控制系统 | 1套 |
| 9 | 一键智能消毒系统 | 1套 |
| 10 | 助手单元 | 1套 |
| 11 | 带过滤器自动恒温给水装置 | 1套 |
| 12 | 强吸、弱吸抽吸系统 | 1套 |
| 13 | 三级水过滤系统（铜网过滤+进口水过滤器+热水杯过滤器） | 1套 |
| 14 | 高速手机 | 2把 |
| 15 | 低速手机（含直、弯机） | 1套 |
| 16 | 空气消毒系统 | 1套 |

参数表：