骨科手术床

★1.内部动力单元、油缸、电磁阀采用同一品牌。

2.组成：头板+背板+臀板+腿板的四段床面；升降柱；底座；记忆床垫厚度≥80mm，床垫无缝隙，防水，可拆卸。床体调节范围大；

3.外部包板及受力件采用不锈钢，内部受力件采用碳钢；

△4.床面透X光，台面使用碳纤维材质：

5.床垫与床板采用可拆卸子母扣连接；

6.四个外置大脚轮，可万向移动；

7.须具有手控器和立柱控制面板两套功能一致的独立操作系统；

8.电源系统：外部电源和内部电源都可工作，当内部电池电量耗尽时，可连接外部电源，即插即用；电池可满足50次以上手术；

★9.头板、腿板可快速拆卸可互换；头腿互换后，可透视距离≥1550mm；

★10.床体离地面高度≤700mm，最高高度≥1150mm，电动升降行程≥450mm；

11.长度≥2150mm，宽度：不含边轨≥500mm，含边轨≥550mm；

★12.平移距离≥450mm，电动调节；

13.垂头/反垂头 （°）：≥30/30，电动调节；

14.左/右倾（°）：≥20/20，电动调节；

15.背板调节（°）：向上≥80，向下≥40，电动调节；

16.分体式腿板调节（°）：向上≥30，向下≥90，外展≥90，可拆卸，手动调节；

17.腰板调节：≥120mm，电动调节；

18.头板（°）：向上≥60，向下≥90，可拆卸，手动调节；

19、须具有自动限位保护系统：床体在运行过程中如果与立柱、底座、地面等有碰撞危险时，动作会自动停止，手控器提示可规避风险的其他动作建议。

20.具有一键复位、弯曲、反弯曲功能；弯曲/反向弯曲（°）：≥130/100

21.安全荷载（kg）: ≥240；

22.手控器有LCD显示屏，显示清晰，有背光键盘；

23.手术台背部段床板下侧有X光片匣轨道。

24.标准配件：麻醉屏架1支、臂托1对、托腿架1对、床垫1套、绑带1副，并含相应承合器。

★25.其他配件：肩部手术板1套、弧形脊椎开刀架1块、凝胶凹型头枕1件、侧卧位体位架前后各1个及背部软垫1套、肩关节手术牵引架1个、上肢手术桌1个、颈椎手术体位垫1套、俯卧位腰椎体位垫1套。

26.碳纤维骨科牵引支架1套:

采用碳纤维和铝合金结合的材质，腿托是聚氨酯一次成型，可以移动并带有性能稳定的刹车装置，有正卧和侧卧聚氨酯挡柱。

26.1骨科牵引架牵引范围为0-1650mm。

26.2末端支杆安装后最高承载能力160kg。

26.3牵引器在碳纤维杆子上位移距离0-1200mm。

26.4牵引架可以任意适当角度外折与内折，第一关节角度≥90°，第二关节角度≥180°，满足手术需要

26.5牵引行程最大达到260mm。

26.6外展宽度:120-770mm。

26.7脚踝固定器旋转角度≥360°。

26.8台车1台，高度700mm。