（进口）牙片拍摄成像系统技术参数（牙片机与牙片宝一套）

（一）牙片机

★1、高频直流发生器，频率≥200kHz。

2、球管电压： ≥ 70kV，球管电流： ≥ 7mA。

3、焦点：≤0.7mm×0.7mm。

★4、曝光时间可根据临床需要任意选择。

5、儿童模式或成人模式可选；胶片或数字模式可选。

6、具有智能化的预设程序。

7、具有手动设置曝光参数。

8、在每次曝光后自动计算剂量，并精确显示在控制面板上。

（二） 口腔影像版扫描仪（牙片宝）

9、 口内成像系统

9.1 扫描技术：CR 技术，最高实际分辨率： ≥16LP/mm。

9.2 色彩深度： ≥14bits。

★9.3 读片方式： 自动和半自动；图像读取时间：≤8 秒。插入两个影像板之间无需等待 时间。

9.4 像素尺寸：35μm 和 64μm 可选（取决于获取最佳分辨率还是最佳对比度）

★9.5 配置 ≥4 种以上规格的 IP 影像板及保护套。

9.6 IP 影像板具有标识系统，可根据图像追溯拍摄时使用的影像板，识别损坏的影像板 并进行更换。

9.7 具备完全可升级的中文网络版软件，端口免费连接医院信息化系统。

9.8 软件功能：可提供视窗和图像处理工具，包括缩放、移动、亮度和对比调节、图像转 换、强化边缘和定义尺寸等。网络、打印、归档等功能 。

★9.9 口内成像系统和口内 X 光机为同一品牌。

10、具备支持 DICOM3.0，包括：DICOM Send, DICOM Print, DICOM Storage commitment, DICOM Query/Retrieve DICOM Worklist/MPPS。