## 医用煮沸机

基本参数：

1.煮沸温度：93°热水消毒。上油消毒，消毒温度：80℃～93℃可调 。

2.装载量：内槽尺寸：600mmX420mmX300mm±10。篮筐可随门自动升降，防止消毒完后篮筐过热而无法取出。

3.开门方式：自动开门，设有防夹手报警，可防止门下降时对夹在门与舱体之间的物体产生挤压而损坏门结构和被挤物品。

4.控制方式：采用微电脑控制，一键式操作，文本屏显示，实时显示温度，并显示A0值。

5.界面显示：128\*64点阵液晶显示屏；内带汉字库，任意显示汉字及字符；具有报警信息显示功能。

1. 温度指示器：数字式温度控制方式。

7，安全保护：水位低保护功能：水位低时自动停止加热管加热和超声；超时保护功能：进水超过设定时间，停止进水，防止水流溢出；电机过流保护：设备门电流过载时，过流保护开关动作，切断电机电源