双面蓝光暖箱参数

1. 高清彩色触摸屏≥7英寸，显示屏可整体升降，360°水平旋转。
2. 温度控制范围及精度：婴儿模式下，温度控制范围为34～38℃，空气模式下，温度控制范围为20～39℃。
3. ★空气模式下，平均培养箱温度与控制温度之差≤0.5℃，箱温和肤温的测量范围0℃～70℃，测量精度±0.1℃，升温时间≤25min。
4. 湿度设置最高可达99%，控制精度≤±5%，湿度测量范围0%～100%，湿度测量精度≤±5%。可选配升级伺服供氧功能，氧浓度控制范围21～65%，氧浓度测量范围0～100%，测量精度≤±2%。
5. 内置体重秤，体重测量范围300～8000g，测量精度≤±5g。
6. 新生儿呼吸暂停检测与呼吸暂停唤醒功能。
7. 稳定温度状态下箱内噪音≤ 45dB。
8. 具有电动床体倾斜功能，一键调节。
9. ★具有湿化系统自清洁功能。
10. 支持白天模式、黑夜模式切换，具有自动加强风帘和舒适温度参考功能。
11. 具有X光拍片盒，可扩展载物托盘及输液支架。
12. 支持≥168小时趋势图和趋势表数据回顾，支持≥200次技术报警事件，≥200个参数报警事件，以及报警时刻相关的参数回顾，支持≥500条用户操作日志回顾。