低温射频高频系统技术参数（进口）

一、技术参数

| ★1 | 射频技术，最高输出频率≥1.2MHz,适合精细微创手术 |
| --- | --- |
| 2 | 低温 |
| 3 | 微创：自动调节RF输出 |
| 4 | 不粘连：自动射频输出避免组织过度电凝造成的组织炭化、粘连 |
| 5 | 主机具有“切割、凝血、消融”三功能为一体功能 |
| 6 | 智能控制功率输出 |
| 7 | 自动射频双极凝血模式： |
| 8 | 双极输出参数：功率1-70W,最高峰值电压:1-300Vp |
| ★9 | 智能化设置，具有≥3种不同输出频率 |
| 10 | 独立输出的安全性设计系统（先入先用） |
| 11 | 返回电极感应与接触质量监控：主机系统实时监控患者与双极返回电极的接触质量，一旦接触面减少至不安全水平时，机器即自动报警并停止输出，以杜绝返回电极对患者造成灼伤的可能 |
| 12 | 单极和双极器械与主机同一品牌 |
| 13 | 主机可配2.4mm和1.6mm直径电极接口手柄 |
| 14 | 切割手柄可脚控或手控操作 |
| ★15 | 配置双极镊与主机同一品牌的银质材料永不粘双极镊以保证匹配性及预防手术中器械粘连 |
| ★16 | 配置与主机同一品牌镊尖金属端裸露长度有8mm和3mm两种类别,镊尖直径配置0.4mm,1.0mm,两种规格。 |
| ★17 | 配置同品牌的超级精细电凝镊,镊杆身直径小于0.7mm ，镊尖直径0.4mm,镊尖金属裸露长度为4mm。 |
| ★18 | 配置同品牌镊子样手柄的经鼻颅底双极电凝钳以保证匹配性，颅底双极钳为镊子形状手柄操作轻便，工作长度18CM ，钳头带关节夹持力好，钳尖15度角一把。 |