视频喉镜参数

一：主机技术要求

1.采用全数字微成像技术，显示屏≥3.2英寸，内存≥8G；

★2.主机可兼容视频窥视叶片手柄、视频硬镜手柄、视频软镜手柄；

3.主机可通过HDMI数据线连接外接显示器，实时传输视频影像；

4.主机内置多媒体系统，内置操作教学视频

5.显示主机集成≥4个按键，防止误操作；

6.显示器内部电源：锂电池，持续工作时间≥240分钟；.

二：喉镜窥视手柄参数要求

1.采用数字电子成像技术：工作距离 20-100mm；

2.空间分辨率 ≥6.35LP/mm；视角≥60º；

3.光源照度：≥1000LUX,h≥40mm；照明范围≥φ50mm @ h=40mm;

★4.可调节的多功能手柄，一支手柄配置≥4种不同型号叶片，满足婴幼儿、儿童、成人的插管需求；

★5.可调节伸缩杆圆弧半径65mm;调节角度≥18º；

6.配备智能温控芯片加热除雾功能；

7.可通过无线模块直接连接图像处理工作站；

- 8.叶片材质：聚碳酸酯

9.适用范围：新生儿、儿童、成人、成人大号；适用气管插管范围：新生儿2.5-4.0mm;儿童4.0-6.0mm;成人6.0-9.0mm;成人大号6.0mm以上;

- 标配：新生儿、儿童、成人、成人大号一次性叶片各10个。

11.耗材需单独报价，不含投标总价中。