种植手术牙椅  2台

一、病人椅

（1）牙椅升降、俯仰釆用液压动力（非电机）系统，运行速度可随意调整。

（2）4位电脑记忆编程控制系统，可任意设定牙椅运行定位模式，配全功能脚控开关。

（3）头枕采用按压式针锁控制键，双关节任意调节头枕角度变化功能。

（4）牙椅两侧扶手采用按压式90度移动。

（5）牙椅具备下降时，遇障碍物时将自动停止运行的安全装置。

（6）牙椅底座、靠背和扶手整体采用铝合金材料压铸成型。

（7）配备传感阻值自动显示装置，具有故障提示功能。

（8）牙椅座垫部分可左右30度移动。

（9）最低椅位≤400mm，最高椅位≥750mm，总负载重量≥200公斤

二、治疗台

（1）“两高一低＂气动手机全自动控制功能系统，配抗回流装置。

- 治疗台连接升降臂采用气动自锁定位装置。

（3）手机管采用旋接式与治疗台水气系统连接。

（4）下旋式连接支承臂可根据手术需求，可在200度的范围内，任意将医生工作台移向牙椅左右两侧。

（5）一键切换任意选用纯净水和经过滤的自来水。

（6）轻触式控制面板，控制范围包括牙椅运行和记忆设定，纯净水转换，痰盂冲洗和水杯 注水，照明控制等。

三、连动式助手工作台

（1）牙椅后置式连接移动臂。

（2）配置强吸和弱吸以及三喷枪各一套。

（3）污物过滤器装置，可以截流直径≥2mm内的固定物质，并且可拆卸清洗消毒

（4）配护士助手使用控制键盘与医生使用配置一致

四、水/气/电源供应控制地箱

（1）水/气控制系統由2组不锈钢气控阀和2组压力调节阀/压力表以及2组过滤器組成。

（2）12～24V/100W气控变压电源。

- 所有水气管采用银离子抗菌医用导管材料。

五、LED牙科手术灯

（1）LED无级光强度调整和设定。

（2）红外线感应控制开关和强弱光调节。

（5）手术灯连接臂升降平衡定位自锁。

（6）下旋式连接支承臂可根据临床医生需求，可在200度的范围内，任意将医生牙科手术灯向牙椅左右两侧移位。

- LED口腔灯光照度范围8000-30000Lux,色温5000-5700K，輸入电压12VAC～24VAC，15VA

六：产品配置：

| 标准配置 |  | 数量及单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 三用枪 | 2支 |
| 2 | 治疗机 | 1台 |
| 3 | 牙科椅 | 1张 |
| 4 | 口腔照明系统 | 1套 |
| 5 | 一键智能消毒系统 | 1套 |
| 6 | 空气消毒系统 | 1套 |
| 7 | 医师座椅 | 1张 |
| 8 | 主控操作系统 | 1套 |
| 9 | 脚踏控制系统 | 1套 |
| 10 | 助手单元 | 1套 |
| 11 | 带过滤器自动恒温给水装置 | 1套 |
| 12 | 强吸、弱吸抽吸系统 | 1套 |
| 13 | 三级水过滤系统（铜网过滤+进口水过滤器+热水杯过滤器） | 1套 |
| 14 | 落地式工作台支柱 | 1套 |
| 15 | 护士椅 | 1张 |
| 14 | 高速手机 | 2把 |
| 15 | 低速手机（含直、弯机） | 1套 |