- 一.基本要求：用于患者气管、支气管的镜下临床诊断和治疗。

二、操作部位参数

2.1采用电子成像技术

2.2视场角≥120°

2.3视向角：0°（直视）

2.4景深3～50mm

2.5插入部外径≤5.1 mm

★2.6最小吸引孔道内径≥2.8 mm

2.7工作管有效长度≥600mm

★2.8软性工作管，工作管前端可控制弯曲，前端弯曲角度：向上≥180°，向下≥180°

2.9具备拍照、录像功能

2.10配备便携式测漏器、测漏盖

2.11自带光源，具备防雾功能

2.12密封要求：操作手柄完全密封防水，≥IPX7要求

- 三、显示器：

- ★3.1移动显示器≥10"

3.2 显示分辨率≥1920X1200

3.3 采用内置可充电的拆卸式锂电池，连续使用时间≥90分钟，支持热插拔

3.4 主机全触屏触操作，具备录像、拍照、冻结、白平衡等功能；

3.5 屏幕画面≥3级缩放功能、光源照明亮度≥7级调节。

3.6 支持画面拍照，同屏浏览功能

3.7具有DVI和SDI视频同步输出功能，可配合外接监视器使用；

3.8具有移动存储功能，可外置存储支持≥1T ，数据存储格式（USB接口）；图片（BMP/JPG格式），视频（AVI格式）

★3.9主机一个接口可连接全抛一次性内窥镜和复用内窥镜产品

3.10 提供软件终身免费升级服务

3.11 连接方式：显示器与操作部通过延长线采连接方式。

四、连接方式：显示器与操作部通过延长线采用一键卡口（插拔式）锁定结构。

五、配置

5.1配备支气管镜专用台车与工作站供临床打印病理报告

5.2配备两根一次性电子支气管镜