**微波消融系统技术参数**

1. **技术参数：**
2. 适用范围：适应症包含肺、肝肿瘤、肺小结节、甲状腺良性结节、下肢静脉曲张等疾病。
3. ★工作频率：2450MHz±20MHz
4. ★微波输出：一机双路输出，可双路同时运行或单路运行
5. ★输出功率：0-120W，连续可调
6. 治疗时间：0-30 min，可按分钟和秒钟位调节
7. 具有术前自检功能。
8. 测温系统：≥2种测温功能，包括杆温和旁开温度实时监测，数据可显示在仪器上。
9. 具备超温保护。
10. 术中监控：术中实时检测消融针、微波输出，并具有安全提示。
11. 曲线显示：实时显示杆温、旁开温度和驻波比变化曲线。
12. 驻波监控：实时检测并显示驻波比
13. 退针程序：设有退针程序。
14. 参数调取：设有参数调取程序，可调取上一次治疗参数。
15. 消融针识别：自动识别消融针类型，提供治疗安全保障和信息存储等功能
16. 自动保护：过温、过载、误操作保护功能。
17. ★具有同轴套管消融技术：具有同厂生产的配套消融针使用的穿刺针，并且取得医疗器械注册证
18. 耗材单独报价