## 台式灭菌器

1.1主体

★1.1.1容积：≥80升

1.1.2材质：内壳不锈钢

1.1.3设计压力： -0.1～0.3Mpa

1.1.4设计温度：144℃

1.2密封门

1.2.1开关门方式：电机驱动，手把式侧开门

1.2.2门板：拉伸门板，材料厚度≥2.5mm

1.2.3安全联锁：压力安全联锁

1.3管路系统

1.3.1控制阀门：5个直动式电磁阀，1个手动球阀

1.3.2蒸汽产生方式：内置储能式蒸发器.

1.3.3储水装置：内置单水箱，不外排蒸汽可实现汽水内循环，同时一次加水可运行多次程序，水箱容积≥17L

1.3.4压力表：≥2个压力表，量程：-0.1～0.5MPa；精度等级：1.6级

1.3.5安全阀：内置后藏式安全阀

1.3.6散热器：内置≥2个体积≥0.0024m3的散热器

1.4控制系统

1.4.1控制方式：PLC控制

1.4.2界面显示：液晶显示屏，≥5.0英寸液晶屏显示，显示温度、压力、报警信息、支持多语言切换、支持无线通讯

1.4.3流程控制：置换、脉动、升温、灭菌、排汽、干燥全过程自动控制；冷热锅自检功能：设备能够自动判断冷热锅并自动对流程进行智能调节

1.4.4记录方式：标配内置打印机

1.4.5具备自动校准功能

1.4.6安全保护：具备超温自动保护装置，超压双重保护，过流保护装置。