三维便携式彩色多普勒超声诊断系统

主要技术要求和规格

一.设备用途：用于心脏、血管、经食管三维等超声诊断和相关科研。

二.主要技术规格及系统概述：

1.主机系统性能概括

1.1显示器及操作系统

1.1.1 ≥15英寸数字纯平高分辨率彩色超薄液晶监视器

1.1.2 瞬间待机启动系统

1.1.2 数字化通道数≥500,000

1.1.3 动态范围≥170dB，

1.1.4 LGC侧向增益补偿技术(面板可视)

1.3 二维灰阶成像（部件）单元

1.3.1 纯净波或单晶体探头技术

*1.3.2 空间复合成像技术，多角度实时发射和接收，可≥9种角度，

1.3.3 磁共振相素优化技术

1.3.4 单键实时自动优化动态范围，TGC，增益调节

1.3.5实时自动持续优化TGC，增益调节

1.3.6 高帧频实时解剖M型，360度范围内可调可移动

1.3.7 实时双幅对比显像

1.3.8 实时和非实时高分辨率放大

1.4 频谱多普勒显示及分析系统

1.4.1智能多普勒技术:自动调节声束角度

1.4.2 自适应多普勒技术

1.4.3 HighQ自动多普勒分析

1.5 彩色血流成像（部件）单元

1.5.1自适应彩色血流技术: 根据聚焦点深度不同而自动选择彩色和能量图的最佳频率。

1.5.2 二维和彩色对比显像

1.5.3 实时双幅对比成像

1.6 组织多普勒成像（TDI）

1.6.1 高帧频组织多普勒成像

1.6.2 二维，彩色M型，速度曲线同屏显示

1.6.3 专业TDI测量软件包

1.7 二次谐波成像（自然组织谐波成像）

1.7.1 PIH脉冲反相谐波技术

1.7.2 脉冲优化技术

1.8 实时三维成像

1.8.1 实时三维灰阶成像(Live 3D)

★ 1.8.2 实时三维血流成像(Live 3D Color)

1.8.3 实时三维全容积成像(Live Full Volume)

1.8.4 三维血流容积成像(Full Volume Color)

1.9 实时任意平面成像（Live xPlane）

1.9.1 矩阵探头实现0－360度任意平面显像

1.9.2 移动轨迹球可以同屏显示任意夹角的两幅图像

1.10 激活的原始数据处理功能：冻结或存储的图像可进行优化、分析和测量

2.测量和分析 (B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒)

2.1 一般测量

2.2 多普勒血流测量及分析

2.3 产科测量

2.4 外周血管测量

2.5 心脏功能测量与分析

3.主要的先进临床应用功能

(a)ROI感兴趣区域自动跟踪定量分析(可对灰阶、彩色、能量及造影图像进行分析,取样框≥10,附图证明))

(d)心肌应变成像(速度，应变，应变率), 可进行32节段分析。附图证明

(e) 智能心肌运动定量：基于斑点追踪技术，依据选择的心脏切面自动描记相应节段，进而自动测量整体和节段功能并生成表格，17节段牛眼图，并可显示各种曲线。此外还可计算LVEF、ESV、EDV。可选多层心肌进行网状分析（类同核磁）。

(f)二尖瓣定量（MVN）：结合经食管三维成像，在获得二尖瓣环、前后叶闭合线以及二尖

瓣与乳头肌和主动脉的空间关系的同时，获得在径线、瓣环、瓣膜方面等参数

的测量值。同时具备主动脉瓣相应定量功能，形成全面报告单。

八.技术参数及要求

1.探头规格

2.1频率：超宽频带探头

2.2二维及多普勒(B/D) 兼用：电子相控阵B/PW及B/CW

2.3类型：相控阵 、凸阵、线阵、矩阵

2.二维成像主要参数：

★2.1扫描：: 纯净波或单晶体电子相控阵：超声频率1-5MHz

超宽频带线阵探头：超声频率3-12MHz

纯净波或单晶体经食道三维矩阵探头：超声频率 2-7MHZ，

纯净波矩阵三维探头:超声频率 1-5MHZ

2.2扫描速率：全视野，19cm深度时，帧速率≥60帧/秒

2.3 扫描深度：1-30cm

3.频普多普勒

3.1方式：脉冲波多普勒PW，连续波多普勒CW

3.2多普勒探头与频率：电子扇形PW，CW

3.3显示方式：B/D，M/D，D

3.4取样宽度及位置范围：宽度1-28mm; 分级

4、服务：

4.1、须配备报告工作站和彩色打印机。

4.2、专门配备三探头接口台车

4.3、须免费与医院信息系统对接。