口腔综合治疗机  10台

一、技术参数：

1.工作条件

（1）供气压力范围 0.55—0.80Mpa, 流量≥55L/min

（2）供水水压范围 0.20—0.40Mpa, 流量≥10L/min

2.治疗椅

（1）采用阻燃纤维皮料。

（2）落地式结构，靠背带有负角设计-5度。

（3）靠背和坐垫采用一体式护腰坐垫

（4）具备机椅互锁装置和防压装置，牙椅升降过程中遇阻停止。

（5）座椅升降范围最高780 mm，最低400mm；座椅最大承重≥135 kg。

（6）折叠式双关节头枕，可单手进行调节，可360°调整；头枕伸缩长度和俯仰角度可无极调节，头枕伸缩范围0-120mm。

4.工作台

（1）微电脑控制系统，主控台配置3组，每组3个，共9个预设记忆椅位，另设有急救位，机椅联动漱口位，复位键，口腔灯开关，漱口水开关，冲盂水开关，水杯加热开关，座椅靠背运动按键等。

（2）设备治疗台可整体旋转180度，工作台动态器械挂架部分可水平角度旋转90度。

（3）医生工作台动态器械挂架≥6个，预留有其他动态器械的加装位。工作台配内嵌式拉手，配备气刹固定装置。工作台台面尺寸500*350mm±5%。

（4）可通过微电脑控制系统进行一键式水源转换，即水瓶水与市政水源转换。

（5）铜阀选用进口膜片，不锈钢手机螺旋套。

（6）四孔手机管，选用抗拉撕硅胶外皮，工作台配备气刹固定装置。

（7）工作台内部有水路防回吸设计。

（8）工作台配有数字气压显示表；具有网络接口及SD卡槽。

（9）配有锁屏键。

5.治疗箱

（1）一体式陶瓷痰盂，可90°旋转。

（2）配置热水系统。

（3）箱体可进行60°旋转。

（4）配备纯净水系统。

6.助手位

（1）助手位动态器械挂架5个，挂架可90°旋转 。工作台面配备硅胶防滑垫，可进行135°高温消毒。

（2）助手位控制面板可控制漱口水开关、冲盂开关、口腔灯开关、漱口水加热、座椅靠背运动按键。

（3）吸唾系统采用过滤网设计。

7.口腔灯

（1）六灯珠感应口腔灯，三种光源，一键防固化模式。

（2）LED节能口腔灯，具备红外感应调光功能。

8.脚踏

具备脚控开关，融合机椅互锁系统，椅位靠背升降、俯仰，漱口水开关及冲痰水开关。

9.感控

★（1）具备一键智能管道消毒功能，管道冲洗、消毒水注入及留存、消毒液清除等环节全部自动完成。整个消毒过程覆盖了主副两个三用枪、三支手机管、洁牙机管、漱口水管道、强弱吸唾管和痰盂下水管。

（2）具备空气消毒系统，内置式空气消毒机。

（3）配备1L的储水瓶。

10.其他部分

（1）三级水过滤系统，分别为铜网过滤器、PP棉过滤器和热水杯过滤器。

（2）整机使用进口材料水气管。

（3）微电子控制系统，可一键控制水电气开关。

10.医生椅

（1）座椅高度和靠背角度可调，升降行程155mm，最低椅面高度485mm，靠背调整角度≥15°。

（2）护士椅：配备多功能护士座椅。

二、产品配置：

| 标准配置 |  | 数量及单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 三用枪 | 2支 |
| 2 | 治疗机 | 1台 |
| 3 | 牙科椅 | 1张 |
| 4 | 口腔照明系统 | 1套 |
| 5 | 一键智能消毒系统 | 1套 |
| 6 | 空气消毒系统 | 1套 |
| 7 | 医师座椅 | 1张 |
| 8 | 主控操作系统 | 1套 |
| 9 | 脚踏控制系统 | 1套 |
| 10 | 助手单元 | 1套 |
| 11 | 带过滤器自动恒温给水装置 | 1套 |
| 12 | 强吸、弱吸抽吸系统 | 1套 |
| 13 | 三级水过滤系统（铜网过滤+进口水过滤器+热水杯过滤器） | 1套 |
| 14 | 落地式工作台支柱 | 1套 |
| 15 | 护士椅 | 1张 |
| 16 | 高速手机 | 2把 |
| 17 | 低速手机（含直、弯机） | 1套 |

参数表：